## Hoja1
RUBRO | PARTIDA | DEPENDENCIA | FONDO | # REQ | # GASTO | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CANT
LABORATORIO | 1 | CIICAp | INFRAESTRUCTURA | 582 | 23166 | PZA | VALVULAS PARA CONTROLAR FLUJOS DE SOLUCIÓN CORROSIVAS DE 0 A 5LT/MIN CON UNA ENTRADA DE 1/4 NPT. | 3
COMPUTO | 2 | CIICAp | INFRAESTRUCTURA | 581 | 23167 | PZA. | PLC CON 10 ENTRADAS DE 15 ENTRADAS/SALIDAS DE SEÑAL DE VOLTAJE, RESISTENCIA,AMPERAJE, ETC. ADEMAS, EL SOFTWARE PARA PROGRAMAR. | 1
LABORATORIO | 3 | CIICAp | INFRAESTRUCTURA | 580 | 23168 | EQUIPO | BAÑO TERMOESTATICO DE ACERO INOXIDABLE DE 6 LITROS CON CONTROL DIGITAL, RANGO DE TEMPERATURA DE -20 A 200 °C Y ESTABILIDAD DE +-0.01 °C, PRESÍON EN LA BOMBA DE 15 L/MIN. CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 5000 W. | 1
LABORATORIO | 4 | CIICAp | INFRAESTRUCTURA | 579 | 23169 | EQUIPO | MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO DE EMISION DE CAMPO: SISTEMA PRINCIPAL: RESOLUCIÓN DE 1.2NM A 1KV; RANGO DE MAGNIFICACIÓN:25X A 1000000 X; SISTEMA ANTIVIBRACIONES; SISTEMA PARA DESACELERACIÓN DEL HAZ PRIMARIO; FUENTE EMISION DE CAMPO TIPO SCHOTTKY; SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y MANIPULACION DE DATOS POR COMPUTADORA; SISTEMA PARA VISIÓN DE LAS MUESTRAS DENTRO DE LA CAMARA; PLATAFROMA MOTORIZADA PARA POSICIONAMIENTO DE LA MUESTRA; SISTEMA GENERADOR DE ESCANEO DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN; DETECTORES: ELECTRONES SECUNDARIOS; ELECTRONES RETRODISPERSADOS; STEM. DETECTORES IN-LENS/THROUGH THE LENS; EDX; SISTEMA DE LIMPIEZA ULTRAVIOLETA OZONO CATODOLUMINISCENCIA: IMAGEN Y ANALISIS ESPECTRAL; SISTEMA UPS; INSTALACIÓN Y ENTRENAMIENTO; GARATIA DE 5 AÑOS (PARTES Y SERVICIO) | 1
LABORATORIO | 5 | CIICAp | PNPC 2014 | 540 | 22204 | Pza | Balanza electrónica de precisión. Capacidad:1100gr. Sensibilidad: 0.01gr, tiempo de estabilización: 2 seg. Modo de pesado : gr, % OZ,DWT,OZT, T,N,GN,CT, Conteo piezas, LB, Totalización temperatura operación: 10 a 35° C Display: cristales líquido de CU Marc: VELAB, | 2
LABORATORIO | 6 | CIICAp | PNPC 2014 | 540 | 22204 | Pza. | Balanza analítica Capacidad 220gr sensibilidad 0.1mg, diámetro de charola 85 mm/3.1 mg, diámetro de charola 85 mm/3.1 in. Linealidad +0.2 mg. Interface RS 232, Pantalla cuarzo liq. Diensiones 350x215x340 mm calibración interna automática, marca VELAB, | 1
COMPUTO | 7 | CIICAp | PNPC 2014 | 538 | 22205 | Pza. | Handheld Digital Multimeter 4.5 digit. With organic LED Display (OLED) Mod. U1253B Cód. U1253B | 1
COMPUTO | 8 | CIICAp | PNPC 2014 | 538 | 22205 | Pza. | IR-USB cable, all U1200 series handheld multimeter Mod. IR-USB Cód. U1173B | 1
COMPUTO | 9 | CIICAp | PNPC 2014 | 538 | 22205 | Pza. | AC Current Clamp Cód. U1583B | 1
COMPUTO | 10 | CIICAp | PNPC 2014 | 538 | 22205 | Pza. | Bluetooth adaptador Cód. U1177A | 1
COMPUTO | 11 | CIICAp | PNPC 2014 | 538 | 22205 | Pza. | Thermocouple kit: ten j-type thermocuoples 72 inches long Cód. 34307 A | 1
COMPUTO | 12 | CIICAp | PNPC 2014 | 538 | 22205 | Pza. | T/C Adapter + lead Kit, J&K type Cód. U1180A | 1
COMPUTO | 13 | CIICAp | PNPC 2014 | 538 | 22205 | Pza. | SOFT CARRYNG CASE MOD. U1174A | 1
LABORATORIO | 14 | CIICAp | PNPC 2014 | 541 | 22206 | Pza. | Lámpara ultravioleta portátil de 365 nm de longitud de onda, 15 wtts intensidad de 350 uw/cm2 a 6 cordón de 8.4m. Con clavija. Opera a 115 vac y 60hz. Dimensiones: 50.8x 3.8 cm. CODIGO CPI9701-00 | 3
LABORATORIO | 15 | CIICAp | PNPC 2014 | 542 | 22207 | Pza. | Horno para laboratorio de convección mecánica marca daihan labtech de lectura digital. Con capacidad de 5.5 pies cúbicos (150 litros), control digital “PID”, mediante microprocesador. Pantalla de LED. De 4 dígitos, reloj de 99 días, 23 horas, interior de la cámara de trabajo en acero inoxidable tipo espejo con dimensiones de: 50.0x 50.0x60.0 cm (ancho x fondo x altura), exterior en lamina esmaltada con ventana de cristal templada para observación de muestras con dimensiones totales de: 65.0 x 75.0 x 95.0 cm (ancho x fondo x altura). Rango de temperatura: +-10° C a 250°C uniformidad en temperatura, +- 1.0° Ca 120°c, consumo 1500 watts, régimen: 120, 50/60 hz. | 1
LABORATORIO | 16 | CIICAp | PNPC 2014 | 542 | 22207 | Pza. | BALANZA ANALITICA ELECTRONICA DE LECTURA DIGITAL MARCA A&A LAB,MODELO FA2204B CON CAPACIDAD DE 220 GRAMOS; EXACTITUD:0.1 MG, LINEARIDAD:0.2 MG, PLATILLO DE PESAJE DE ACERO INOXIDABLE DE 8 CM DE DIAMETRO, TIEMPO DE ESTABILIZACION:3 SEGUNDOS, CALIBRACIÓN INTERNA AUTOMATICA,PANTALLA "LCD".RETROILUMINADA DE GRAN TAMAÑO PUERTO RS232,DIMENSIONES TOTALES:32.4 X 21.7 X33.5 CM,PESO:7KG,REGIME:110V, 60HZ | 1
LABORATORIO | 17 | CIICAp | PNPC 2014 | 539 | 22208 | Paq. c/100 | Porta muestras de aluminio 12.7mm Ø 8mm pin (paq.c/100) | 1
LABORATORIO | 18 | CIICAp | PNPC 2014 | 539 | 22208 | Pza. | Pintura de plata frasco de 15g. | 1
LABORATORIO | 19 | CIICAp | PNPC 2014 | 539 | 22208 | Pza. | Cinta conductiva de carbón, doble cara (12mm, 20m) | 2
LABORATORIO | 20 | CIICAp | PNPC 2014 | 539 | 22208 | Caja con 10 piezas | Filamentos de Tungsteno Agar A054 (caja con 10 piezas) | 4
LABORATORIO | 21 | CIICAp | PNPC 2014 | 539 | 22208 | Paq. c/100 | Círculos adhesivos de carbón, doble cara 12mm Ø (paq. c/100) | 1
LABORATORIO | 22 | CIICAp | PNPC 2014 | 539 | 22208 | Paq. c/12 | Guantes de Nylon talla 7 (paquete de 12 pares) | 1
LABORATORIO | 23 | CIICAp | PNPC 2014 | 539 | 22208 | Paq. c/100 | Tela para limpieza (paq. c/100) | 2
LABORATORIO | 24 | CIICAp | PNPC 2014 | 539 | 22208 | Fco. 100ml. | Pasta para pulir( tubo de 100 ml) | 1
LABORATORIO | 25 | CIICAp | PNPC 2014 | 543 | 22209 | Pza. | NI myRIO-1990. Incluidas WIFI and MSP Connector CODIGO 782692-01 | 1
LABORATORIO | 26 | CIICAp | PNPC 2014 | 543 | 22209 | Pza. | Evaluation unit of NI myRIO. One per Customer (Academic Customers only). CODIGO 783072-01 | 1
LABORATORIO | 27 | CIICAp | PNPC 2014 | 544 | 22210 | Pza. | Cortadora de precisión CT-30ª. (Navaja de tungsteno de 16 posiciones, con un tiempo de vida promedio por corte de aproximadamente 3,000 coretes por posición) incluye: dispositivo para almacenar residuos de fibra óptica y no se incluye base para fibra tipo ribbon. MARCA AFL TELECOMUNICATIONS LCC | 1
LABORATORIO | 28 | CIICAp | PNPC 2014 | 545 | 22211 | Pza. | Variador 7.5 HP 440v. MM420 6SE6420 2UD255 CA1 Marca. SIEMENS (bajo torque) panel operador (display) (MM420) Mod. 6SE6400 OBP000 AA1 | 1
LABORATORIO | 29 | CIICAp | PNPC 2014 | 545 | 22211 | Pza. | Motor Eléctrico horizontal Marca. SIEMENS de 7.5 HP 4 polos 1750/1800 RMP 3 fases trifásico 220/440 VOLTS ARM-213 T | 1
LABORATORIO | 30 | CIICAp | PNPC 2014 | 98 | 22212 | Pza. | Fuente 130/150 W. | 1
LABORATORIO | 31 | CIICAp | PNPC 2014 | 98 | 22212 | Pza. | Bases (Soporte de Tubo Láser) | 1
LABORATORIO | 32 | CIICAp | PNPC 2014 | 552 | 22289 | Pza. | Just infusión pup NE-300. | 1
LABORATORIO | 33 | CIICAp | PNPC 2014 | 553 | 22290 | EQPO. | HANNA WATERPROF, HEAVY DUTY K-TYPE TH & código z710660-1EA | 1
LABORATORIO | 34 | CIICAp | PNPC 2014 | 553 | 22290 | EQPO. | J-KEM TERMOCOUPLE EXTENSION CALBLE F&. CODIGO Z248460-1EA | 1
LABORATORIO | 35 | CIICAp | PNPC 2014 | 526 | 22291 | Pza. | Parrilla de agitación y calentamiento digital, de una posición, dimensiones 7” x 7”, marca Stable Temp. Especificaciones: dimensiones de plato 7” x 7” cerámica rango de temperatura: 30 a 540 °c, rango de temperatura: 30 a 1200 RPM, dimensiones físicas: (21.6x 9.5 cmx 32.40 cm). | 1
LABORATORIO | 36 | CIICAp | PNPC 2014 | 551 | 22292 | Pza. | EQ. Infra SLIMTH´S S/c acetileno EQP47-2-SL-5. CODIGO 4510 | 1
LABORATORIO | 37 | CIICAp | PNPC 2014 | 527 | 22293 | Pza. | Flujometro de lectura directa con válvula flujo máximo de agua 115ml/min. Flotador, valvula y conexiones de acero inoxidable 316. Carcaza de aluminio cubierta de policarbonato con aumento de 16% para facilitar lectura precisión +-5% de su escala total, repetibilidad +/- 0.25% de su escala total, intervalo de temperatura de operación -26ª 121º C presión máxima 200PSI (13.7 MBAR) conexión a procesos de 1/8¨ NPT (F) O-RINGS DE VITON. Cód. CPI32015-33 | 1
LABORATORIO | 38 | CIICAp | PNPC 2014 | 527 | 22293 | Pza. | Nanómetro de acero inoxidable relleno de glicerina, de escala dual, 63mm diámetro, tipo asme grado B, incluye tubo bourbon, rango 30¨ HG a 30PSI, (-100 a 200 KPA), Conexión ¼¨ NPT(M), Temperatura de operación de -50 a 180 OF. Cód. CPI68007-01 | 1
LABORATORIO | 39 | CIICAp | PNPC 2014 | 554 | 22294 | Pza. | Equipo de Sistema de Bombeo de engranes, Flujo de 1.17 ML/REV. Rango de flujo 58.5ML/MIN a 50 RPM/4212MIL/MIN a 3600RPM. Máxima presión diferencial de 60PSI. Rango de velocidad: 50 a 5000 RPM. Rango de viscosidad: 0.2 a 1500 CP. Altura de succión de 24 de agua (a 1750 RMP) rango de temperatura -46 a 1770 C Ciclo de trabajo continuo. Dimensiones 8 ½ L x 6 3/8W x 5 5/12H. Cuerpo de acero inoxidable 316. Engranaje de PPS. Sellos de Vitpn, operan a 115 VAC. Incluye cable de 6 pies. Cód. CPI74013-40. | 1
LABORATORIO | 40 | CIICAp | PNPC 2014 | 528 | 22295 | Pza. | Botón de datos (solo fuerza) T.E. 7-14 dias hábiles. Código TMP-IM-DB1X | 1
LABORATORIO | 41 | CIICAp | PNPC 2014 | 528 | 22295 | Pza | Torquimetro digital 0.020-5-.05 KGF, T.E TPM-IM-DISRLOS | 1
COMPUTO | 42 | CIICAp | PNPC 2014 | 529 | 22296 | Pza. | Software para equipos IM-DPS/DPSH T.E. Cód. TMP-IM-SW1 | 1
LABORATORIO | 43 | CIICAp | PNPC 2014 | 530 | 22297 | PZA | Multímetro Itali Modelo TH31. Modelo: HT31. Codigo: HT-81. | 2
LABORATORIO | 44 | CIICAp | PNPC 2014 | 531 | 22300 | Pza. | SCIENTIFIC GRADE OPTICAL BREADBOARD 300 x 300 x 59 MM, M6 Holes, Width300 mm Length 300 mm, Thickness 59 mm, Mounting hole pattern 25 mm grid, Surface flatness ±0.004 in.over 2 ft (±0.1 mm over 600 mm), Working surface 400 series ferromagnetic stainless steel, Core design Trussed honeycomb, vertically bonded closed cell construction, 0.010 in. (0.25 mm) Steel sheet materials, 0.030 in. (0.76 mm) triple core interface, Broadband damping integrated damping including constrained layer core, damped working surface and composite edge finish, Mounting hole type cut (not rolled) threads with countersink, Hole/core sealing Easy clean conical cup 0.75 in. (19 mm) deep Non-corrosive high impact polymer material, Maximum dynamic deflection coefficient <14.4 x 10-4, Maximum relative motion value <11.1 x 10-7 in. (<2.8 x 10-5 mm), Deflection under load <7.8 x 10-5 in., Top and bottom skins 3/16 in. (4.8 mm) thick with integrated damping layer. Codigo: M-SG-11-2 | 1
LABORATORIO | 45 | CIICAp | PNPC 2014 | 532 | 22301 | Pza. | Single mode Retroreflector,1260-1620 nm,FC/APC Connector, Marca Thorlabs. Modelo: SMF28ER-PO | 2
LABORATORIO | 46 | CIICAp | PNPC 2014 | 532 | 22301 | Pza. | SM 50:50 PARTIAL Reflector Patch Cable, 1260-1620 NM, fc/apc. Marca Thorlabs. Modelo:SMF28ER-50 | 1
LABORATORIO | 47 | CIICAp | PNPC 2014 | 532 | 22301 | Pza. | 980/1060 nm Wavelength Division Multiplexer, marca Thorlabs. Modelo: WD202E. | 1
LABORATORIO | 48 | CIICAp | PNPC 2014 | 532 | 22301 | Pza | Pieza Electric Actuator Fitted With a strain Gauge, marca Thorlabs. Modelo: PZ5001 | 1
LABORATORIO | 49 | CIICAp | PNPC 2014 | 532 | 22301 | Pza. | InLine Faraday Rotator Mirror for 1550 nm, FC/PC Connector, Marca Thorlabs. Modelo: MFI-1550-FC | 1
LABORATORIO | 50 | CIICAp | PNPC 2014 | 532 | 22301 | Pza. | Heavy-Duty Switchable Magnetic Base, M6 Mouting Stud (paquete de tres piezas) marca Thorlabs. Modelo: MBI75/M | 1
LABORATORIO | 51 | CIICAp | PNPC 2014 | 532 | 22301 | Pza. | 25 mm Translation Stage With Standard Micrometer, M6 Taps (paquete de 2 piezas) marca Thorlabs. Modelo: PTI/M | 1
LABORATORIO | 52 | CIICAp | PNPC 2014 | 532 | 22301 | PZA | 50 MM Travel Micrometer Head with 10 um Graduations, Spherical Tip, 2 mm Hex. Modelo: 151-411-ST-H. | 1
LABORATORIO | 53 | CIICAp | PNPC 2014 | 556 | 22302 | Pza. | USB Power and Energy Meter Interface for C-Type Sensors Marca. Thorlabs. MODELO PM100USB | 1
LABORATORIO | 54 | CIICAp | PNPC 2014 | 556 | 22302 | Pza. | Standars Photodiode Power Sendor, SI, 200-1100 nm, 50 nW Marca. Thorlabs. MODELO S120VC | 1
LABORATORIO | 55 | CIICAp | PNPC 2014 | 549 | 22305 | Pza | Manómetro De 2 1/2" montaje inferior bañado en glicerina rango de presión De 0 A 300 PSI (21 KG) CM2. | 4
LABORATORIO | 56 | CIICAp | PNPC 2014 | 557 | 22307 | Caja. | Armaflex para tubo de ½” x ¾ de esp. Con 20 tramos de 1.83. | 1
LABORATORIO | 57 | CIICAp | PNPC 2014 | 557 | 22307 | Caja. | Armaflex en placa de 3.4” de esp. De .91x 1.22 mts con 8 piezas. | 1
COMPUTO | 58 | CIICAp | PNPC 2014 | 533 | 22308 | Pza. | Procesador INTEL CORE I7 4770k 3-5 GHZ 8MB 1150 (11 meses de garantía) | 1
COMPUTO | 59 | CIICAp | PNPC 2014 | 533 | 22308 | Pza. | Mother Board Gigabyte Z87XD3H 1150 DDR3/V/HD/HDS/GL | 1
COMPUTO | 60 | CIICAp | PNPC 2014 | 533 | 22308 | Pza. | Memoria DDR3 Kingston Fury Hyper X 8GBDB 1600 PC (11 meses de garantía) | 3
COMPUTO | 61 | CIICAp | PNPC 2014 | 533 | 22308 | Pza. | Disco Duro Seagate 1 TB nuevo 3.5 SATA 3 (11 meses de garantía) | 1
COMPUTO | 62 | CIICAp | PNPC 2014 | 533 | 22308 | Pza. | Grabador DVD LG GH24NSBO SATA 24XOEM | 1
COMPUTO | 63 | CIICAp | PNPC 2014 | 533 | 22308 | Pza. | KIT 2 en 1 Geius C110 USB TEC y Mous (30 días de garantía) | 1
COMPUTO | 64 | CIICAp | PNPC 2014 | 533 | 22308 | Pza. | Gabinete Cooler master HAF922 extreme SF/FATX/NEGRO/USB3 (30 días de garantía) | 1
COMPUTO | 65 | CIICAp | PNPC 2014 | 533 | 22308 | Pza. | Adaptador inalámbrico PCIE TP Link TL-WN781ND 150MBPS, (6 meses de garantía) | 1
COMPUTO | 66 | CIICAp | PNPC 2014 | 533 | 22308 | Pza. | Fuente de poder cooler master extreme power suply 625W ATX (3 meses de garantía) | 1
COMPUTO | 67 | CIICAp | PNPC 2014 | 533 | 22308 | Pza. | SSD Kingstone SV300S37A 120GB 2.5¨ SATA 6GB/S (11 meses de garantía) | 1
COMPUTO | 68 | CIICAp | PNPC 2014 | 533 | 22308 | Pza. | Impresora Laser HP Laserjet Pro WIFE/USB MC, Garantía directa con fabricante. MOD. P1102W | 1
COMPUTO | 69 | CIICAp | PNPC 2014 | 533 | 22308 | Pza. | Tarjeta de video NVIDIA Gigabyte GTX 750 Ti 4k 2gb ddr5, 128 bit, HDMIX2 (11 meses de garantía) | 1
COMPUTO | 70 | CIICAp | PNPC 2014 | 533 | 22308 | Pza. | SSD Kingstone SV300S37A 240 GB 2.5¨ SATA 6GB/S (11 meses de garantía) | 1
COMPUTO | 71 | CIICAp | PNPC 2014 | 533 | 22308 | Pza. | Monitor Led Samsung LS24D390HL 24¨ V/HD Garantía directa con el fabricante. | 2
COMPUTO | 72 | CIICAp | PNPC 2014 | 533 | 22308 | Pza. | NOBREAK SMARTBITT NB900 LCD 480 W 6 C/T(11 MESES DE GARANTIA) | 1
LABORATORIO | 73 | CIICAp | PNPC 2014 | 547 | 22309 | Pza. | Filtro OME25S. Codigo: 104200 | 1
COMPUTO | 74 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22526 | Pza. | Proyector INFOCUS IN124STa XGA(1024 x 768) native resolution. Short throw lens (0.6 throw ratio). 3300 lumens of brightness. Network connectivity for easy management. Convert to be an interactive projector with optional LiteBoard adapter. Display over HDMI or USB. PC-less display form USB drive or 2GB of internal memory. Present OFFICE docs, video, audio, potos and more wirelessly from your mobile device. Display 3D content from Blue-ray, PCs, and more. Incluye Wireless USB adapter Part. Number: SP-WIFIUSB-2.MODELO IN124STa | 2
COMPUTO | 75 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22528 | PZA. | KIT DE LEGALIZACIÓN A WINDOWS PRO 8.1, 1 PK DSP ORT OEI DVD, GETGENUINE MCA. MICROSOFT, X32 | 10
COMPUTO | 76 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22528 | PZA. | KIT DE LEGALIZACIÓN A WINDOWS PRO 8.1, 1 PK DSP ORT OEI DVD, GETGENUINE MCA. MICROSOFT, X64 | 10
COMPUTO | 77 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22528 | PZA. | LICENCIA ACADÉMICA DE ACROBAT PROFESSIONAL V11, MULTIPLATAFORMA, PARA 1 USUARIO EN IDIOMA ESPAÑOL MCA. ADOBE, SE ENTREGA LIGA DE DESCARGA ELECTRÓNICA. LICENCIA PERPETUA CON 10 INDIVIDUALES | 1
COMPUTO | 78 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22528 | PZA. | LICENCIA DE OFFICEPROPLUS 2013 SNGL OLP NL ACADÉMICO MCA. MICROSOFT, SE ENTREGA CONFIRMACIÓN DE COMPRA POR PARTE DEL FABRICANTE, INCLUYE INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA EL USUARIO REGISTRADO, AL FINAL DEL REGISTRO OBTIENE LIGAS DE DESCARGA. COMPRA MÍNIMA COMBINABLE 5 LICENCIAS. LICENCIA PERPETUA CON 25 INDIVIDUALES, SIST. OP. WINDOWS | 1
COMPUTO | 79 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22528 | PZA. | LICENCIA DE WINSVRSTD 2012R SNGL OLP NL ACADÉMICO 2 PROC MCA. MICROSOFT, SE ENTREGA CONFIRMACIÓN DE COMPRA, INCLUYE INSTRUCCIONES DE REGISTRO, AL FINAL SE OBTIENE LA LIGA DE DESCARGA, LICENCIA PERPETUA,1 USUARIO, CONFIG. INDIVIDUAL, SIST. OPE. WINDOWS. | 1
COMPUTO | 80 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22528 | PZA. | SOFTWARE PARA ADQUISIDOR DE DATOS 34972A CON TARJETA DE ADQUISICÓN ACTUATOR/GP SWITCH MODULE FOR THE 34970A, 20-CHANNEL. MARCA AGILENT | 2
COMPUTO | 81 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22528 | PZA. | SOFTWARE PARA ADQUISIDOR DE DATOS 34972A CON TARJETA DE ADQUISICÓN, ARMATURE MULTIPLEXER, MODULE FOR 34970A, 20-CHANNEL. MARCA AGILENT | 2
COMPUTO | 82 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22528 | PZA. | INTEL FORTRAN COMPOSER XE FOR OSX. NAMED-USER ACADEMIC (ESD)- LICENCIA DE USO ACADÉMICO PARA 1 USUARIO. LICENCIA DE ENTREGA ELECTRÓNICA (DOWNLOAD) + DOCUMENTACIÓN EN PDF. INCLUYE EL PRIMER AÑO DE MANTENIMIENTO (SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIONES). PART #: FCX999ASAE01, LICENCIA PERPETUA+MTTO ANUAL, CONFIG. INDIVIDUAL. SIST OP. MAC. | 1
COMPUTO | 83 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22529 | PZA. | PROYECTOR MARCA SONY, MOD. DX100 XGA, 2300 LUM. | 2
COMPUTO | 84 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22529 | PZA. | PROYECTOR DELL M115HD 2 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA CON INTERCAMBIO AVANZADO. CON ACCESORIOS: USB DONGLE INALÁMBRICO PARA PROYECTOR DELL M115HD CONTROL REMOTO INFRARROJO CON APUNTADOR LÁSER PARA PROYECTOR DELL | 1
COMPUTO | 85 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22529 | PZA. | PRESENTADOR R400 LOGITECH | 1
COMPUTO | 86 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22529 | PZA. | STYLUS 2 EN 1 CON PLUMA TARGUS | 1
COMPUTO | 87 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22529 | PZA. | PROYECTOR POWERLITE 1776 W. SISTEMA DE PROYECCION TECNOLOGIA 3LCD, LUMINUSIDAD LUZ DE COLOR 3000/1.700 LUMENES, RESOLUCION NATIVA:WXGA (1280X800);COMPATIBLE, HASTA 1080P, FORMATO ORIGINAL 16:10, RATIO DE CONTRASTE 2000:1, HORAS DE LAMPARA MODO NORMAL/ECONOMICO: 4.000/4.000 HORAS, ZOOM OPTICO X 1,2, TAMAÑO DE PANTALLA 30 A 300 PULGADAS DISTANCIA DE PROYECCION PANTALLA DE 60 PULGADAS:1.35M-1.62M,CONEXECCION INALAMBRICA IEEE 802.1 1B/G/N. LA CAJA INCLUYE : 1 X UNIDAD LAN INALAMBRICA (ELPAP07) 1X CLAVE DE CONEXION INALAMBRICA RAPIDA (EL PAP08), ENTRADA: USB ELPDC06(CONEXION DIRECTA A TRAVES DEL USB A ) HDMI, USB 2.0 TIPO B, USB 2.0 TIPO A | 1
COMPUTO | 88 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22529 | PZA | VIDEO PROYECTOR EPSON 730HD. MODELO 61457 | 1
COMPUTO | 89 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZA | UPS Modelo 1238Capacidad 6kVA/4200WOn-líne doble ConversiónBypass Electrónico/Automático (Cero tiempo cte transferencia)Voltaje de Entrada 22OVcaVoltaje de Salida 120/240VcaTiempo de respaldo 7 min. A plena carga, 18 min. Al 50%Incluye:Instalación. Garantía de fábricaTiempo de entrega:3 a 4 semanas a partir de la aceptaciónPrecio: Moneda NacionalOrden de compra: IndispensableCancelaciones; No se aceptan después de aceptada la propuestaVigencia: 30 días | 1
COMPUTO | 90 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZA | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELLProcesador CI3-4150Memoria 4 GBDisco Duro 1 TBWindows 8.1DVD, WIF!Monitor DELL 18.5" LED | 1
COMPUTO | 91 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZA | MPRESORA EPSON, Modelo LSOOimpresora Fotográfica con tecnología inovadora de tanques de tinta de seis colores, para imprimir url alto volumen de fotos, CDs/DVDs y documentos con gran ahorro. Con la tinta incluida, mprime hasta 1.800 fotos a color de 10x15 cm. A muy bajo costo. Hasta 38 rpm en texto a color, 37 ppm en negro y fotos de 10x15 cm en hasta 12 seg.Partida 4 CIICApEQUIPO PARA GRABAR DVO V CDIncluye una torre duplicadora lector y 7 grabadores. Tarjeta controladora marca Vinpower Digital del 1 al 11 SATA Controller duplicadora OVD/CD | 1
COMPUTO | 92 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZA. | EQUIPO PARA GRABAR DVD V CDIncluye una torre duplicadora lector y 7 grabadores. Tarjeta controladora marca Vinpower Digital del 1 al 11 SATA Controller duplicadora OVD/CD | 1
COMPUTO | 93 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZA | COMPUTDORA DE WORKTATION MARCA HP MODELO Z230 WSZ230SFF 1225Procesador XEON E3-1225 v3Memoria 8 GB, Disco Duro 1 T6,Sistema Operativo Windows 7 ProfesionalNo incluye Monitor | 1
COMPUTO | 94 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZA | MONITOR MARCA LG LEO 27" WIDESCREEN | 1
COMPUTO | 95 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZA | IMPRESORA MARCA HPModelo Laserjet monocromático multifuncional MFP M127FN | 1
COMPUTO | 96 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZA | KIT TECLADO Y MOUSE MICROSOFT MOD 800 INALÁMBRICO | 1
COMPUTO | 97 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZA | COMPUTADORA DE ESCRITORIO OotiPlex 3020 MINITOWERWindows 7 Professional, 64-bit, Español (incluye licencia de Windows 8.1 Pro); 8GB de memoria DDR3 a IGOOMHz, procesador Intel* Core ™ ¡5-4570 (6MB Caché, hasta 3.60 GHz); Gráficos integrados Intel, Disco Duro Serial ATA de 1 TB 7200 RPM de 3.5", Unidad de 16x (DVD +/- RW), Altavoces integrados, Interruptor de intrusión del chasis; Teclado y Mouse USB. 1 año de garantía. | 1
COMPUTO | 98 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZA. | MACBOOK AIRIntel Core ¡5 dual core de 1.4 GHz, Turbo Boost de hasta 2.7 GHz, 4 GB de memoria SDRAM LPDDR3 DE 1600 MHz, Almacenamiento en flash basado en PCIe de 256 GB, Teclado retroiluminado (español) & Guía del usuario. | 1
COMPUTO | 99 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZA | SERVIDOR POWEREDGE T320, intel Xeon £5-2470 V2, 2.40 GHz, 25M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo 10C, 95W, Max Mem 1600MHZ RDIMMS. 4GB RDIMM, 1600MT/s, Low Volt, Single Rank, x8 Data Width, Sin sistema operativo, Chassis with up to 4, 3.5 Cabled hard drives and embedded SATA, No RAID with embedded SATA (1-4 SATA HDOs) with cabled chassis, Single, cabled supply, 350W, NEMA 5-15P to C14 Wall Plug, 125 volt, 15 AMP, 10 Feet (3cm), power cord, active power controller BIOS setting , ¡DRAC7 Express para blades, DVD ROM, SATA, InternoDISCO DURO ADATA NH03 2TB USB 3.0 EXTERNOCapacidad de almacenamiento conectividad/interfase USB 3.0 5400 Revoluciones por minuto 5 GB/S velocidad de transmisión requerirnentos de sistema Windows XP, Windows XP, Windows vista, windowa 7 y 8, Mac OSX v i Lruiv | 1
COMPUTO | 100 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZA | DISCO DURO ADATA NH03 2TB USB 3.0 EXTERNOCapacidad de almacenamiento conectividad/interfase USB 3.0 5400 Revoluciones por minuto 5 GB/S velocidad de transmisión requerirnentos de sistema Windows XP, Windows XP, Windows vista, windowa 7 y 8, Mac OSX v i Lruiv | 1
COMPUTO | 101 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZA. | MULTIFUNCIONAL LÁSER MARCA SAMSUNG, MODELO SL-M2675FN, IMPRIME, COPIA, SCANER Y FAX/26 PPM1 | 1
COMPUTO | 102 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZA. | MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE 3545 E-ALL-IN-ONE | 1
COMPUTO | 103 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZA | DISCO DURO EXTERNO 3 TB USB3 expansión cuadrado seagate negro 3.5 | 1
COMPUTO | 104 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZA | MEMORIA USB 64 GB KINGSTON | 1
COMPUTO | 105 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZA | LAPTOPALIENWARE14Windows 8.1 pro, 64-bit, español16 GB de memoria doble canal DDR3L a 1600MHZ, 2 DiMMsTeclado en españolNVIDIA^GeForce81 GTX765M 2GB GDDRBControlador Broadcom 4352 "Disco duro SATA de 1TB 5400 RPM (6.0 Gb/s) + disco duro de estado sólido (SSD) Msata deSOGBLector de blu-ray doble capa con bandeja de carga automática (BD-ROM, DVD±RW, CD-RW)Tarjeta inalámbrica broadcom 4352 802.11a/cy bluetooth 4.0Cable de corriente de HOvDocumentación alienware, español1 año de garantía estándar, con servicioen el sitio al siguiente día laborableCentro de comando alienware 3.0DVD de recursos para Windows 8.1nstrucciones de configuración en españolOrden de Dell.comBatería de lón de litio de 6 celdas 69 watts-horasCuarta generación del procesador nterCore1" 17-4700MQ(6M8 Caché, hasta 3.40 GHz)Color de chasis aluminio anodizado-plateadoMaterial de envío. NO FGASin etiqueta para sist. Operativo requeridoPantalla WLED de alta definición (1920x1080) de 14" anti-reflejoSin software de productividadSoftware adicional, wíndows 8McAfee®Livesafe"*, 24 mesesAdaptador de corriente de 1S0 WattsMedio de recuperación para Windows 8.1, español-DVD | 1
COMPUTO | 106 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZA | DELL 1TB DISCO DURO EXTERNO | 1
COMPUTO | 107 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZA | NO BREAK APC 550VA USB 8 CONTA | 1
COMPUTO | 108 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZA | MACBOOK PRO CON PANTALLA RETINA DE 15 PULGADASIntef Core ¡7 quad core de 2.2 GHz, Turbo boost de hasta 3.4 GHz16 GB SDRAM DDR3L de 1600 MHzAlmacenamiento en flash basado en Pele de256GBIntel Iris Pro GraphicsTeclado retroiiuminado (español) & guía del usuarioKit de accesorios1 año de garantía | 1
COMPUTO | 109 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZA | MARCA EXBOX KINECT | 1
COMPUTO | 110 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZA | DISCO DURO MARCA SEAGATE INTERNO CAPACIDAD 3 TB SATA | 1
COMPUTO | 111 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZA | MACBOOK PRO CON PANTALLA DE RETINA 15.4"Procesador Intel core ¡7 de 2.0 GHzMemoria de 8 GB de 1600 MHzTurbo Boost de hasta 3.2 GHzAlmacenamiento en flash de 256 GB | 1
COMPUTO | 112 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZA | Dell Precisions WorkstationsProcesador: Intel Xenón e5-2630 V2 (Six Core HT, 2.6GHz Turbo,15 MB)Sistema Operativo Windows 7 Professional, Spanish, 64-b¡t(includes Windows 8.1 Pro 64-bit licence)Software de productividad. No. de Office Lícence IndudedAntivirus/Software de Seguridad-Preinstalad): McAfeeSecurityCenter 30 Psv Frcs/TriajTedad: US Englis (QWERTY)Dell KB212-B QuietKey USB Keyboard BlackMouse Dell Scroil USB (6 ButtonsJSilver and Black MousePrecisión Worksatation T7610:DELL Presiden T7G10 CTO BaseChasis Options: Dell Precisión T7610 1300WTPMChassis | 1
COMPUTO | 113 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZAS | NO BREAK MARCA APCModelo Back UPS RS LCD 700 Master control | 2
COMPUTO | 114 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZA | IMPRESORA HP LASERJÉT PRO 400 M451DNVelocidad de impresión hasta 21 ppm en negro (carta), hasta 21 ppm a color (carta). Resolución de impresión hasta 600 x 600 ppp, volumen mensual (ciclo de trabajo) Hasta 40,000 páginas, opciones de impresión a doble cara automática (estándar), manejo del papel: bandeja multipropósito de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja 3 de salida de 150 hojas, bandeja de entrada 3 de 250 hojas (opcional) | 1
COMPUTO | 115 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZA. | COMPUTADORA ENSAMBLADAComputadora de Escritorio Dell Optiplex 9020 SFF, Memoria de 4 GB de Memoria DDR3 a 1600MHz, gráficos integrados Intel; Disco duro STA de 500 GB 7200 RPM de 3.5", unidad de 8x delgada (DVD +/- RW); Altavoces integrados, Sistema Operativo Windows 7 Professional, 64-bit, Español (Incluye licencia de Windows 8.1 Pro), Procesador Intel Core TM ¡5-4570 (6 MB Cache, hasta 3.60 GHz) Teclado y mouse USB, 1 año de garantií. Con monitor Dell Serie proffesional P2314 H DE 23" con base ajustable, VGA: DVI-DP | 1
COMPUTO | 116 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZA | DELL INSPIRON 14 1541 | 1
COMPUTO | 117 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZA | BACK UPS RS LCD 700 MASTER CONTROLCapacidad de carga {VA) 700 VACapacidad de carga (watt) 450 WVoitaje de entrada 110 VACPuerto Serial SíUSBSÍIntercambio en caliente Sí | 15
COMPUTO | 118 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZA | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFFMemoria áe 8GB, de memoria DDR3 a 1600MHz, Gráficos integrados Intel, Disco Duro SATA DE 1TB 7200 RPM de 3.511, Unidad de 8x delgada (DVD +/-RW), Altavoces integrados. Sistema Operativo Windows * 7 Profesional, 54-bit, Españot (incluye licencia de Windows S.l Pro), Procesador intel 8 Core IM iS-4590 (6MB Caché, hasta 3.70 GHz), Teclado y Mouse USB, 3años de garantía, con monitor Dell Serie Profesional P2314H de 23" con base ajustableVGA¦ DVI-D ¦ DP | 3
COMPUTO | 119 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZA | NOTEBOOK HP PRO BOOK 450 Gl [ENERGY STAR) ÍE3W10LA)Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derechos de desactualización de Windows 8 Pro) (Este sistema tiene preinstalado ei software Windows 7 Profeesíonal y también viene con un licencia y medios para el software Windows 8 Pro. Puede usar solamente una versión del software Windows a la vez.Procesador intel "Core™ i7-4702MQcon Intel HD Graphics 4600 (2.2 GHz, 6 MB de caché, 4 núcleos)SDRAM DDR3L DE 4 G6, 1600 MHzUnidad interna SATA DE 500 GB rpmMonitor LED HD con retroalimentación, antirreflejo y 15.6" de diagonal (13600 x 768}Gráficos AMD Radeon HD8750M (con o memoria de video DDR3 dedicada de 1 GB)Inalámbrico. Combinación de 802.11b/g/n (lxl) Mediatek y Bluetooth 4.0Tipo de batería . iones de litio de 6 celdas (47 WHr) Con un peso inicial de 2.26 Kg (a partir de 4.98 libras) (sin unidad óptica, el peso varía según la configuración)Eficiencia de energía: Apto para ENERGY STAR* | 1
COMPUTO | 120 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22530 | PZA | MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX MODELO PHASER 3635 MFP/S 35PPM Impresión 18N de Red, copiado, escaneo | 1
LABORATORIO | 121 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA. | PAPEL PARAFILM ROLLO DE 4" X 125 FT. CODIGO: PM996 | 1
LABORATORIO | 122 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA. | MICROPIPETAS VOLUMEN VARIABLE 100-1000 UL. INCREMENTO: 5UL, PESO LIGERO DISEÑO ERGONÓMICO FACIL CAL. Y MANTENIMIENTO EYECTOR DE PUNTAS, AJUSTABLE ISO 9001, DYSPLAY FACIL DE LEER CALI. ACUAERDO ISO/ DLS 8655 CER IND. CODIGO: 711111140 MARCA SCIENCE ME | 1
LABORATORIO | 123 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA. | MICROPIPETAS VOLUMEN VARIABLE 1000-5000 UL. INCREMENTO: 5UL, PESO LIGERO DISEÑO ERGONÓMICO FACIL CAL. Y MANTENIMIENTO EYECTOR DE PUNTAS, AJUSTABLE ISO 9001, DYSPLAY FACIL DE LEER CALI. ACUAERDO ISO/ DLS 8655 CER IND. CODIGO: 711111170 MARCA RENCO | 1
LABORATORIO | 124 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | BOLSA C/500 PZAS. | PUNTAS PARA EL MICROPIPETAS SUELTAS SIN ESTERILIZAR DE 50 A 1000 UL. BOLSA CON 500 PZA CODIGO: PE1017 MARCA CRM COLOR AZUL 8X71mm | 4
LABORATORIO | 125 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | BOLSA C/100 PZAS | PUNTAS PARA EL MICROPIPETAS SUELTAS SIN ESTERILIZAR DE 1000 A 5000 UL. BOLSA CON 100 PZA. PUNTAS CODIGO PE1028 MARCA CRM COLOR AZUL. | 4
LABORATORIO | 126 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA. | PINZA P/ CRISOL DE 30 CMS MOD. AE-026, MODELO AE-026 , CODIGO: ARTES21072 | 1
LABORATORIO | 127 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA. | GUANTES DE ASBESTO DE 35 CMS 70-035, MODELO: 70-035, CODIGO: G.V. NO6016. | 1
LABORATORIO | 128 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA. | GUANTES CONTRA AÍCIDOS DE 45 CMS 70035 CODIGO. G.V. N05013 | 1
LABORATORIO | 129 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA. | TAMIZ. A. INOX. DE 75 MM. MALLA 325 1325 CODIGO: MONTI01223 | 1
LABORATORIO | 130 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA. | TAMIZ. A. INOX. DE 75 MM. MALLA 200 1200, CODIGO: MONTI01192 | 1
LABORATORIO | 131 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA. | TAMIZ. A. INOX. DE 75 MM. MALLA 250 1250, CODIGO: MONTI01207 | 1
LABORATORIO | 132 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA. | TAMIZ. A. INOX. DE 75 MM. MALLA 60 1060 CODIGO: MONT01147 | 1
LABORATORIO | 133 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA. | TAMIZ. A. INOX. DE 75 MM. MALLA 120 1120 CODIGO:MONTI01176 | 1
LABORATORIO | 134 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA. | FONDO PARA TAMIZ DE 75 MM. 100-F CODIGO: MONTI01981 | 1
LABORATORIO | 135 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA | TAPA PARA TAMIZ DE 75 MM 100-T CODIGO: MONTIO1994 | 1
LABORATORIO | 136 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA. | FRASCO T/ ESMERILIZADO AMBAR ANCHA 250 ML 204-250, CODIGO: ELSOLO6049 | 6
LABORATORIO | 137 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA | DESECADOR C/TAPA DE BOTON DE 25 CM 270-250 CODIGO: ELSOLO3000 | 1
LABORATORIO | 138 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA. | PLACA P/ DESECADOR 241 MM 238/8ª. CODIGO: PORCE08045. | 1
LABORATORIO | 139 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA. | SÍLICA GEL C/IND. 1KG. H-550 CANT. ITDA. CODIGO: 5050-1KG8 | 1
LABORATORIO | 140 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA. | CARETA ELEC OKI-VIEW AZUL. CODIGO:8470 | 1
LABORATORIO | 141 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA. | METKON DISCO ABRASIVO DE 250 MM, PARA MATERIALES NO FERROSOS. 250 MM DE DIAMETRO CON 10 PZAS, MODELO: 19-020 | 1
LABORATORIO | 142 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | CAJA | VIAL DE VIDRIO BOROSILICATO 33 TIPO 1 ASTM, CLARO CON TAPA ROSCA, SELLO DE CAUCHO CLARO, CAP 8ML 63X17 MM PAQ. CON 144 (WHEATON 85) CODIGO: 9710R12 | 1
LABORATORIO | 143 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | CAJA | VIAL DE VIDRIO BOROSILICATO CLARO CON TAPA ROSCADA, SELLO DE CAUCHO CLARO CAP 12ML 68X19 MM PAQ. CON 144 (WHEATON 85) CODIGO: 9710R17 | 1
LABORATORIO | 144 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | CAJA | VIAL DE VIDRIO BOROSILICATO 33 TIPO 1 ASTM, CLARO CON TAPA ROSCADA, SELLO DE CAUCHO CLARO CAP 16ML 21X73 MM PAQ. CON 144 (WHEATON 86) CODIGO: 0913V53 | 1
LABORATORIO | 145 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | CAJA | CAJA PETRI DE VIDRIO COMPLETA DE 100X15 MM MARCA PYREX. CODIGO:3160-100 | 12
LABORATORIO | 146 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | CAJA | CAJA PETRI DE VIDRIO COMPLETA DE 60X15 MARCA PYREX CODIGO: 3160-60 | 12
LABORATORIO | 147 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | CAJA | CAJA PETRI DE POLIESTIRENO CRISTAL ESTERIL DESECHABLE COMPLETA DE 100X15 MM CAJA CON 500 PZAS. IRSA, CODIGO 172. | 1
LABORATORIO | 148 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | CAJA | CAJA PETRI DE POLIESTIRENO CRISTAL ESTERIL DESECHABLE COMPLETA DE 90X15 MM CAJA CON 500 PZAS. IRSA, CODIGO 171. | 1
LABORATORIO | 149 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA. | FOLDED CAPILLARY CELL (BOX OF 10) CODIGO: DTS1070 | 4
LABORATORIO | 150 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA | CELL&STOPPER KIT, CODIGO: DTS0012 | 1
LABORATORIO | 151 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA | TERMOMETRO-20 A 150°C | 5
LABORATORIO | 152 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA | PIPETA VOLUMETRICA 10 ML. | 10
LABORATORIO | 153 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA | PIPETA VOLUMETRICA 5 ML. | 10
LABORATORIO | 154 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA | PIPETA VOLUMETRICA 1ML. | 10
LABORATORIO | 155 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA | PROBETA GRADUADA VIDRIO 50 ML. | 10
LABORATORIO | 156 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA | PROBETA GRADUADA VIDRIO 100 ML | 10
LABORATORIO | 157 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA | PROBETA GRADUADA VIDRIO 1000 ML. | 3
LABORATORIO | 158 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA | MATRAZ VOLUMETRICO 1000 ML. | 2
LABORATORIO | 159 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA | MATRAZ VOLUMETRICO 250 ML. | 5
LABORATORIO | 160 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA | MATRAZ VOLUMETRICO 100 ML. | 3
LABORATORIO | 161 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA | MATRAZ VOLUMETRICO 50 ML. | 4
LABORATORIO | 162 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA | VASO PRECIPITADO VIDRIO 1000 ML. | 4
LABORATORIO | 163 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA | VASO PRECIPITADO VIDRIO 250 ML. | 13
LABORATORIO | 164 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA | VASO PRECIPITADO VIDRIO 100ML. | 9
LABORATORIO | 165 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 22532 | PZA | VASO PRECIPITADO VIDRIO 50 ML. | 10
LABORATORIO | 166 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 23160 | Pza. | CLORURO SODIO 2.5 KGS B-3624 CANT LTDA. JT BAKER CÓDIGO 43624-3205 MODELO B-3624 | 2
LABORATORIO | 167 | CIICAp | PNPC 2014 |  | 23160 | Pza. | ELECTRODO REFERENCIA 2 JUNTAS SG-201RD MARCA SENSOREX MODELO SG-201RD | 2
LABORATORIO | 168 | CEIB | INFRAESTRUCTURA |  | 22521 | PZA | UPLC-HVolumen cero< 400 µl (incluye 100 µl de volumen estándar del mixer) Administración integrada de fugasSensores de fuga, como estándar, teniendo un manejo de fugas seguroSincronización cuánticoInyección sincronizada entre bomba y automuestreador que mejora la reproducibilidad en los tiempos de retenciónRango de operación de flujo0.01O a 2.000 mllmin, en incrementos de 0.001 mi (versión 1.5 x yrecientes de firmware)0.010 a 2.200 ml/min, en incrementos de 0.001 mi (versión 1.6 x y anteriores de firmware)Presión máxima de trabajo15,000 psi para flujos de 1.0 ml/min, 9000 psi para flujos de 2.0ml/min (versión 1.5x y recientes de firmware)15,000 psi para flujos de 1.0 ml/min, 7800 psi para flujos de 2.2ml/min (versión 1.6x y anteriores de firmware) Rango de pH2-12 Operación en caso de falla. Sensores de fuga, 96 horas de datos de diagnóstico a través de la consola del softwareTiempo de ciclo< 30 seg entre inyección e inyecciónMÓDULO DE ADMINISTRACION QUATERNARIA DE DISOLVENTES (QSM) Número de disolventesDe uno a cuatro, en cualquier combinación.Opción de expansión de disolventes con la válvula selectora de 6 puertosAcondicionado de disolventesDesgasificación integrada con vacío, conteniendo 4 cámaras.Cuenta con una cámara adicional para el disolvente de purga para el SM_FTNFormación de gradienteMezclado a baja presión , gradiente cuaternarioPerfiles de gradiente11 curvas de gradiente (incluyendo lineal, de paso (2), cóncavo (4)y convexa (4)Válvula check primariaVálvula de entrada inteligente (válvula i²); válvula de retención pasiva (opcional)Exactitud de flujo± 1.0% en flujos de 0.5 a 2.0 ml/min usando 100% del canal A (con válvula i²)Presión de 600 a 1000 psi con agua desgasificada0.075% de RSD o ± 0.020 min de SD, como máximo, basado en seis réplicas (con válvula i²) 60:40 agua/metanol, a flujo de 0.5 ml/min, mezcla de una solución de alquilfenonas (volumen deinyección de 5.0 µI), empleando columna ACQUITY UPLC BEH C18 de 1.7 µm, 2.1 X 50 mm, a 35°C ± 0.3 °C, longitud de onda de254 nmRuido en línea base< 1.0 mAu (< 0.1 mAU con un mezclador opcional de 250.0 µI) (con válvula i²)Canal A: agua + 0.1% TFA, Canal B acetonitrilo + 0.1% TFA, aflujo de 0.5 ml/min empleando una columna ACQUITY UPLC BEH C 18 de 1.7 µm, 2.1 X 50 mm, longitud de onda de 214 nm, celda analítica de 10 mm. Exactitud de composición de disolventes± 0.5% absoluto (escala completa) de 5% a 90% de 0.5 a 2. 0 ml/min (con válvula i²) acetonitrilo/agua (90:10), acetonitrilo/agua con una concentración de cafeína de 12 mg/L, presión de 2000psi, método en gradiente , longitud de onda de 273 nmPrecisión de la composición de disolventes0.15% de RSD o ± 0.04 min de SO, como máximo, basado en seis replicas (con válvula i²) 60:40 agua/metanol, a flujo de 0.5 ml/min, mezcla de una solución de alquilfenonas (volumen de inyección de5.0 1-µI), empleando columna ACQUITY UPLC BEH C 18 de 1.7 µm,2.1 X 50 mm, a 35°C ± 0.3 oc, longitud de onda de 254 nmCompensación de compresiónAutomático y continuaPurgaPurga en húmedo que se aplica hasta flujos de 4 ml/minMÓDULO DE ADMINISTRACIÓN QUATERNARIA DE DISOLVENTES (QSM)Bomba de lavado de sellosEquipado con una sistema de lavado que limpia tanto los sellos dealta presión como el pistónRampa de flujoRango: 0.01 a 30.00 min para alcanzar un flujo de 2.0 ml/minPredeterminado: 0.45 min para alcanzar 2.0 ml/minTipo de material que compone el módulo316L acero inoxidable, PPS, fluoro polímero, fluoro elastómero, mezcla UHMWPE, zafiro, rubí, zirconia, Nitronic 60, DLC, PEEK y mezcla PEEK, aleación de titanioINYECTOR-FTN (SM-FTN) Rango de volumen de inyección Estándar 0.1 a 10.0 µlOpciones de loop para inyección hasta 1000.0 µlExactitud± 0.2 µl, medido en un vial con 1O µl realizando 20 inyecciones promedio usando una jeringa estándar de 100 µlLinealidad. >0.999 (aguja estándar) con solución de cafeína de 0.030 mg/ml, fase móvil de acetonitrilo/agua (10:90), modo isocrático flujo de 0.6 ml/min, rango de 0.2 a 10 µl, 1 a 70% del volumen de la agujaPrecisión<1% de RSD para 0.2 a 1.9 µl<0.55 de RSD para 2.0 a 10.0 µlNúmero de placas para muestrasDos placas para las siguientes configuraciones:o Microplacas de 96 y 384 pozoso Placas para viales de 2.0 ml de 48 posicioneso Placas para tubos de microcentrifuga de 0.65 ml de 48 posicioneso Placas para tubos de microcentrifuga de 1.50 ml de 24 posicionesMáxima capacidad de muestras768 en placas de 384 pozos o, 96 en placas para viales de 2 mlCuatro posiciones adicionales con funciones de diluciónINYECTOR-FTN (SM-FTN)Rango de temperatura para el compartimiento de muestras4.0 a 40.0 °c, con incrementos de 0.1 °c, manteniendo 19°C pordebajo de la temperatura ambiente con una tolerancia entre- 2.0 y4.0 °cExactitud de temperatura± 0.5 °c en el sensorEstabilidad de temperatura± 1.0 °C en el sensorLavado de la agujaIntegral, activa, programableCantidad mínima de muestra requerida3 µl residual, usando adaptación de máxima recuperaciónViales de 2 mlAcarreo de muestra< 0.004% cafeína (UV)< 0.005% sulfadimetoxina (MS)Capacidades especialesAuto-dilución y auto-adiciónTipo de material que compone el módulo316L acero inoxidable, chapa de oro en acero inoxidable, VespelSCP, mezcla PEEK, DLCHORNO PARA COLUMNA (CH-A Y CH-30A)Capacidad de columnasCH-A: una columna, hasta 4.6 mm de diámetro interno (I.D.), hasta150 mm in longitud con filtro o guardacolumnaCH-30A:una columna, hasta 4.6 mm de diámetro interno (I.D.), hasta 300 mm in longitud con filtro o guardacolumnaRango de temperatura en el compartimiento20.0 a 90.0 °C, con incrementos de 0.1ocExactitud de temperatura± 0.5 °C en el sensorEstabilidad de temperatura± 0.3 °C en el sensorAcondicionado de disolventesActivo con precalentamiento como estándar, precalentamiento pasivo (solamente en CH-A)Trazabilidad de columnaTecnología de información eCord el cual mantiene el histórico de uso de la columnaADMINISTRADOR DE COLUMNA (CM-A Y CM-AUX)Capacidad de columnasCH-A: dos columnas, como estándar (longitud máxima de 150 mm con filtro o guardacolumna) o 4 columnas (longitud máxima de 50 mm) puede ser instalado con un kit de tubería adicional, hasta 4.6mm de diámetro interno (1.0.)CM-Aux: dos columnas (longitud máxima de 150 mm con filtro o guardacolumna) hasta dos unidades CM-Aux pueden ser instaladas con una CM-A para tener capacidad de 6 columnasRango de temperatura en el compartimiento4.0 a 90.0 °C, con incrementos de 0.1°CDos zonas independientes de calentamiento/enfriamiento, hasta 6 zonas para configuraciónExactitud de temperatura± 0.5 °C en el sensorEstabilidad de temperatura± 0.3 °C en el sensorAcondicionado de disolventesActivo con precalentamiento como estándarTrazabilidad de columnaTecnología de información eCord el cual mantiene el histórico de uso de la columna.ORGANIZADOR DE MUESTRAS. Capacidad de placas para muestrasLa capacidad está basada en los tipos de combinaciones de placas:o Máximo de 19 microplacas estándar, con dimensiones hasta 15.5 mm de altura, óo Máximo de 9 placas de altura intermedia (viales de 2ml)con dimensiones hasta 40.0 mm de altura, óo Máximo de 6 placas para viales de 4 mi con dimensiones hasta 47.0 mm de alturaMáxima capacidad de la muestraMáximo 7296 muestras en 19 placas de 384 pozosRango de temperatura del compartimiento4.0-40.0°C, con incrementos de 0.1 oc. Mantiene 19 oc por debajode la temperatura ambiente con una tolerancia entre -2.0 y +4.0°CExactitud de temperatura± 1.0 °C en el sensorEstabilidad de temperatura± 1.0 °C en el sensorCONTROL INSTRUMENTALControl externoSoftware Empower, Masslynx, UNIFI, o control manual a tráves de una consola externa Comunicaciones externas Ethernet interface vía RJ45Eventos de entrada/salidaContacto en el panel trasero y/o TTL entrada/salidaConexiones INSIGHT®Provee monitoreo en tiempo real y notificación automática del desempeño del instrumento e información de diagnóstico permitiendo una pronta respuesta a eventosControl LocalAcquity UPLC Local Console Controller (LCC)ESPECIFICACIONES AMBIENTALESRuido acústico< 65 dBARango de temperatura de operación4.0 a 40.0 °CRango de humedad de operación20% a 80% sin condensaciónESPECIFICACIONES ELÉCTRICASRequerimientos de energía100 a 240 VACLínea de frecuencia50 a 60Hz.Consumo de poder por móduloQSM: 360VACSM-FTN: 400 VAC CM-A: 400 VAC ESPECIFICACIONES FÍSICASSistema: Acquity UPLC clase H: Bomba cuaternaria QSM,Inyector FTN, horno para columna, Charola de disolventesAncho: 34. 3 cm Altura: 71.1 cm Profundidad: 71.2 cmSistema: Acquity UPLC clase H: Bomba cuaternaria QSM,Inyector FTN, administrador para columna, Charola de disolventesAncho: 34.3 cm Altura: 79.6 cm Profundidad: 71.2 cm Organizador de muestras Ancho: 25.4 cm Altura: 96.5 cmProfundidad: 71.1 cmSYSTEMA ACOPLABLE A DETECTOR DE MASAS CUADRUPOLO SIMPLE MODELO QDa. ESTE DETECTOR DE MASAS ES CONTROLABLE POR SOFTWARE EMPOWER. | 1
LABORATORIO | 169 | CEIB | INFRAESTRUCTURA |  | 22521 | PZA | DETECTOR UPLC PDA e ? DE ARREGLO DE DIODOS.El detector ACQUITY UPLC® eJ\ de matriz de fotodiodos (PDA)permite detectar y cuantificar concentraciones más bajas de analitos en las muestras, y comparar los espectros en el rango visible y ultravioleta en un amplio intervalo de concentraciones. Ofrece una velocidad máxima de adquisición de datos de 80 Hz, especificaciones de ruido de ±3 µAU y un rango dinámico lineal más amplio.Rango de longitud de onda190-800 nmFuente de luzLámpara de deuterio, prealineadaExactitud de longitud de onda± 1 nmRango de linealidadDesviación en 2.0 AU ? 5%, propilparabeno en 257 nmResolución óptica1.2 nmResolución digital1.2 nm/pixelRuido en línea base± 3 µAU, 230 nm, 2 Hz, 2 seg, compensación de longitud 310 a410, WET (canal 2D) Deriva. ? 1.0 x 10-3 /AU/hora/°CDiseño de celda de flujoCelda de flujo con tecnología inteligenteCelda de flujo10 mm (celda analítica) Volumen de celda500 nL (celda analítica) Tipo de materiales316 acero inoxidable, silica, Teflon, AF, PEEK Adquisición de datosHasta 80HzPresión límite1000 psiOperación en casa de fallaSensores de fuga, diagnóstico completo de datos a través de la consola en el software | 1
LABORATORIO | 170 | CEIB | INFRAESTRUCTURA |  | 22521 | PZA | Software Cromatográfico Empower 3Descripción:. Software de Control del Instrumento, Adquisición y Administración de la Información Cromatográfica Waters Empower 3Capacidad:. Tecnología: Aplicación de 64 bits. Administración de la Información: A través de una Base de DatosRelacional Integrada tipo Oracle. Sistema Operativo: Windows 7 a 64 bits. Interfase Gráfica: Programa de Aplicación de formato consistente con aplicaciones Windows. Con iconos de acceso rápido a las funciones del programa cromatográfico -Adquisición, Proceso, Reporte- Para el control del instrumento se muestran elementos gráficos permitiendo en forma interactiva la definición de parámetros de operación que son aplicados en tiempo real al instrumento. Ventana para el monitoreo del cromatograma en tiempo real (al mismo tiempo que se adquiere), permitiendo además el cálculo de áreas y concentraciones aunque el cromatograma no haya terminado de adquirirse. Set Points: Los parámetros de operación se editan a través de la pantalla principal en donde se determinan los valores de trabajo de los módulos tales como velocidad de flujo, composición, límites de presión, etc. . Integración y Proceso de Cromatogramas: Herramientas múltiples para el tratamiento de la señal cromatográfica que incluyen funciones como integración manual o automática de la señal, operación sobre cromatogramas (suma, resta, multiplicación, división) con valores constantes o entre cromatogramas, cálculo de derivadas sobre la señal cromatográfica, algoritmos de integración optimizados para una mejor definición del area de picos con resolución inferior a 1 ("apex track"). Cálculo simultáneo a la adquisición (no es necesario que la corrida se complete para integrar el cromatograma). Calibración y Cuantificación: Herramientas de Calibración y Cuantificación que permiten el proceso de estándares y muestras para producir resultados cuantitativos. Incluye la construcción de curvas de calibración con ajuste lineal, cuadrática de tercer, cuarto o quinto orden y punto a punto. Cálculo de muestras por estándar externo, estándar interno y área porcentual o area porcentual relativa. Permite la agrupación de picos por tiempo o nombre y la asociación con curvas de calibración relativa. El reporte de calibración en pantalla incluye la representación gráfica de la curva de calibración y los puntos que la componen (individuales o promediados) con funciones interactivas (reevaluación de la curva, etc.), incluye también la ecuación de la curva y los parámetros de ajuste como factor de correlación (r), factor de determinación (r2) y error estándar. Capacidad de conservar en memoria múltiples calibración para un mismo compuesto o cromatograma. Permite el cálculo de límites de detección y cuantificación.. Análisis de Datos: Capacidad de reporte resultados de muestra y estándares en formatos predeterminados, variedad de reportes individuales o compendiados (de varias inyecciones). Tablas de resultados con estadística básica automática en el reporte (media, desviación estándar, coeficiente de variación, etc.) no requiere la importación o exportación de los datos a paquetes de software terceros para estos cálculos de estadística básica. Es posible el reporte de las condiciones de análisis, y de los métodos del control del instrumento para cada una de las muestras calculadas y reportadas.. Información del Detector de Arreglo de Diodos: Obtención de Cromatogramas Tridimensionales, Contorno Espectral e Índice de Espectros. Construcción de Bibliotecas Espectrales y Análisis de Pureza de Picos (Homogeneidad de Elución) a través del algoritmo "Contraste Espectral". Cálculo a múltiples longitudes de onda de manera simultánea, obtención de "Max Plot" para identificación de co-eluciones o picos cromatográficos "ocultos".. Campos de Usuarios: Personalización de los criterios de identificación de muestras, a través de "Custom Fields" que permiten la búsqueda de información por identificadores convenientes para el usuario.. Cálculos Personalizados: Facilidad de cálculo para el reporte final de información, es posible realizar cálculos entre muestras e ínter­ muestras (entre picos). Filtros de Visualización de Información: Para facilitar la búsqueda de información es posible la creación de filtros que hacen la selección de la información por medio de un atributo o valor específico del atributo. Seguridad de Acceso y Control de Cambios: Control de acceso alprograma de aplicación a través de nombre de usuario y contraseña para determinar quién emplea el instrumento y quien realiza las operaciones de adquisición, cálculo y reporte; así como capacidad de mantener en memoria las modificaciones realizadas a las inyecciones y las diferentes versiones de los métodos de control y cálculo a través del "audit trail" del software. Soporte a Firmas Electrónicas y Registros Electrónicos. Incluyeelementos de implementación de Firmas Electrónicas y RegistrosElectrónicos de acuerdo con los lineamientos descritos por CFR21Parte 11.. Respaldo de Información: Herramientas de respaldo y restauración de información, para mantener una copia segura de la información en un medio diferente al disco duro de la máquina. A través de este respaldo es posible mantener la integridad de la información pues los resultados se acompañan de los cromatogramas que los generan, su curva o curvas de calibración que derivan el resultado y los métodos de control del instrumento y de cálculo. Transferencia de Información: Diversos formatos de transferencia de información (importar/exportar) que permiten el intercambio de información de Breeze hacia programas terceros, entre estos formatos se encuentran: AlA, ASCII, .pdf.. Garantía de Actualización del Programa de Aplicación: Garantíade Actualización del Programa de Aplicación Empower con vigencia de 1 año a partir de la fecha de instalación y aceptación por parte del usuario responsable. Durante el periodo de tiempo indicado, cualquier nueva versión del programa de aplicación que sea liberado será entregado al usuario. Requiere Computadora con las siguientes características (NO INLCUIDA):. Computadora a 4GHz o Superior. 4 GB de Memoria RAM o superior. 40GB de Disco Duro o superior. CDWriter, Floppy Orive, Mouse, Teclado. Monitor SVGA en resolución 1024x768. Un slot de comunicación disponible para recibir una tarjeta PCI (Interfase de Comunicación). Sistema Operativo Windows 7 Profesional o Enterprise, 64 bits en Inglés. Impresora compatible con el Sistema Operativo elegido | 1
COMPUTO | 171 | CEIB | INFRAESTRUCTURA |  | 22521 | PZA | EMPOWER PERSONAL SYSTEM SUTABILITY OPTION | 1
COMPUTO | 172 | CEIB | INFRAESTRUCTURA |  | 22521 | PZA | COMPUTADORA DELL OPTILEX MINITORRE MODELO 780 | 1
COMPUTO | 173 | CEIB | INFRAESTRUCTURA |  | 22521 | PZA | IMPRESORA JMXLA 1947. CANNULA 6X 0.5 mm , STERILE SLEEVE ,FOR SILICONE TUBING 3,2 X 1.6 mm STAINLEES STEEL 1,4435 1X INOCULATION PORT 19 mm ( M26 X 1 ) ART. No. BB-8840601, FOR INSTALLATION IN 19 mm TOP PLATE PORT. STAINLEES STELL 1.4435 FOR 1 CHANEL INOCULATION KIT CAT. No. 8840610, 1X INOCULATION PORT 6 mm ART. No. BB-8844631 FOR INSTALLATION IN 6 MM TOP PLATE PORT STAILEES STEEL 1.4435 1X 4 WAY ADDITION FITTING (M-26 X1 ) ART. No. BB-8844313 FOR INSTALLATION IN 19 MM TOP PLATE PORT , HOSE CONNECTOR FOR TUBING , Di = 1.6 mm , STAILEES STEEL MAT. No. 1.4435. 1X MANUAL SAMPLER ART. No. BB-8844 623 AUTO CLAVABLE , ALLOWS FOR SIMPLE AND STERILE SAM_ PLING. CONSISTS OF: SAMPLING TUBE ,VOLUME: 15 ml, SYRINGE, STERILE FILTER, HOLDER FOR INSTALLATION AT CULTURE VESSEL , 1 M SILICONE TUBING 3.2 X 1.6 mm 1X TUBING CLAMP , 1X HARCEST PIPE, HEIGHT ADJUSTABLE , UNIVESSEL 1L ART. No. BB-8848637. FOR INSTALLATION IN 6 mm TOP PLATE PORT , HOSE CONNECTOR FOR TUBING Di = 3.2 mm , STAINLEES STEEL 1.4435, AGITATION 1X STANDARD COUPLING. COUPLING BETWEEN STIRRER SHAFT AND MOTOR . RUBER SLEEVE FOR DIRECT CONNECTION SENSOR . TEMPERATURE 1X Pt 100 WITH THERMOWHELL (POCKET) 151/ 6 M12 - 1 m . ART. No. BB-8848648. Pt 100 TEMPERATURE SENSOR WIYH POCKET FOR 6 mm TOP PLATE PORT. SENSOR LENGTH: 151 mm , CONNECTOR : M12, CONNECTION CABLE : 1m Ph 1x P h- sensor , 160/12 - vp -hm , art. nO. Bb-8848655 - ph SENSOR , MANUFACTURE . HAMILTON . SENSOR LENGTH: 160 mm, SENSOR CONNECTOR : VP 1X PH SENSOR CONNECTION CABLE VP&: VP6- 1 m . ART. No. BB-8848682. CONNECTOR : DOUBLE- SIDED VP6 - BUSCHING - CABLE LENGTH 1 m 1X BUFFER SOLUTION PH ml BOTTLE . ART. No. BB-34090366 1X BUFFER SOLUTION PH 4 , 250 ml BOTTLE ART. No. BB-34090367 1X BUFFER SOLUTION PH 7 , 250 ml BOTTLE . ART. No. BB-340900368. PO2 1X PO2 -SENSOR , 160/12 -VP .HM -OPTICAL. ART. No. 88-8848669, OPTICAL OXYGEN SENSOR , MANUFACTURER : HAMILTON SENSOR LENGTH : 160 mm . SENSOR CONNECTOR: VP 1X PO2 SENSOR CONNECTION CABLE VP8- 1m . ART. No. 88-8848685. CONNECTORS: DOUBLE -SIDED VP8. BUSCHING . CABLE LENGTH : 1M . FOAM 1X FOAM SENSOR , 80 / 6 CiiP , ART. No. 88-8844463, CONDUCTIVE FOAM SENSOR FOR 6 mm TOP PLATE PORT , SENSOR LENGTH : 80 mm. SENSOR CONNECTOR : CLIP, BUSCHING 1 X FOAM SENSOR CONNECTION CABLE CLIP - M12- 1m. ART. No. 88-8848683. CONNECTOR : CLIP- BUSHING /M12 , CABLE LENGTH : 1 m BOTTLE SUPPORT 1X BOTTLE SUPPORT, UNIVESSEL 1L ART. No. 88-8846464 . FOR UP TO THREE 250 ml STORAGE BOTTLES . STAINLEES STEEL 1.4301. VESSEL KITS AND SPARE PARTS . 1X TOOL-/AND ACCESSORY KIT UNIVESSEL 1 L . ART. No. 88-38247097. | 1
LABORATORIO | 174 | CEIB | INFRAESTRUCTURA | 567 | 22522 | PZA | CENTRIFUGA DE PISO DE ALTO DESEMPEÑO MCA BECKMAN COULTER (200-240 V, 50/60 HZ) MEDIDAS 86X116X 149 CM. MODELO AVANTI J-26-XPI | 1
LABORATORIO | 175 | CEIB | INFRAESTRUCTURA | 567 | 22522 | PZA | ROTOR DE ANGULO FIJO, CAPACIDAD MAXIMA: 8 X 50 ML, VELOCIDAD MAXIMA: 25,000 RPM, RCF MAXIMA: 75,600 X G, MATERIAL DEL ROTOR: ALUMINIO, FACTOR K: 418, ANGULO 34°. ROTOR CON CARACTERISTICAS DE BIOSEGURIDAD CERTIFICADA (CAMR, PORTON DOWN, UK O USAMRIID, FT DETRICK, MD, USA) | 1
LABORATORIO | 176 | CEIB | INFRAESTRUCTURA | 567 | 22522 | PZA | ROTOR DE ANGULO FIJO, CAPACIDAD MAXIMA: 6 X 250 ML, VELOCIDAD MAXIMA: 14,000 RPM, RCF MAXIMA: 30,100 X G, MATERIAL DEL ROTOR: ALUMINIO, FACTOR K: 1,660 ANGULO 25°. ROTOR CON CARACTERISTICAS DE BIOSEGURIDAD CERTIFICADA (CAMR, PORTON DOWN, UK O USAMRIID, FT DETRICK, MD, USA) | 1
LABORATORIO | 177 | CEIB | INFRAESTRUCTURA | 567 | 22522 | PZA | ROTOR DE ANGULO FIJO MODELO: JA-10, CAPACIDAD MAXIMA: 6 X 500 ML, VELOCIDAD MAXIMA: 10,000 RPM, RCF MAXIMA: 17,700 X G | 1
LABORATORIO | 178 | CEIB | INFRAESTRUCTURA | 567 | 22522 | PZA | IQ (CALIFICACION DE INSTALACION) OQ (CALIFICACION DE OPERACIÓN) | 1
LABORATORIO | 179 | CEIB | INFRAESTRUCTURA | 566 | 22523 | PZA | AGITADOR INCUBADORA APILABLE PROGRAMABLE MCA EPPENDORF TAMAÑO DE LA PLATAFORMA (AnXp): 76 X 46 cm. (NO INCLUIDA) RANGO DE TEMPERATURA: DE 20°C POR DEBAJO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE A 80°C, UNIFORMIDAD DE LA TEMPERATURA: DE +/-0.25°C A 37°, VELOCIDAD (RPM): ORBITA DE 2.5CM : DE 25 A 400 PROGRAMADOR DE CONTROL INNOVA, TEMPORIZADOR: DE 0.1 A 99.9 HRS. + FUNCIONAMIENTO CONTINUO. MEMORIA: NO VOLATIL CON REINICIO AUTOMATICO POR FALLO EN LA ALIMENTACION. MODOS DE PROGRAMAS DISPONIBLES: VELOCIDAD Y TEMPERATURA CONSTANTES, AGITACION CON TEMPORIZADOR, VARIOS PASOS PROGRAMABLES, CONTROL RS-232, PROGRAMAS CON VARIOS PASOS: PROGRAMAS GUARDADOS: 4, PASOS POR PROGRAMA: 15, DIMENSIONES (AN X P X ALT): 135 X 87.3 X 66CM, PESO NETO: 257KG, OPERA 120V, 60HZ. MODELO: INOVA 44R, M12820004. PLATAFORMA UNIVERSA M1282-9904 | 1
LABORATORIO | 180 | CEIB | INFRAESTRUCTURA | 566 | 22523 | PZA | SE CANCELA | 1
LABORATORIO | 181 | CEIB | INFRAESTRUCTURA | 565 | 22524 | PZA. | POS 1 1X BIOSTAT B-DCU II 02-ENRICHMENTBIOSTAT® SystemBasic Unit and local automationBasic Unit1 x Supply Tower, B-DCU 11Art. no. BB-8840150- Stainless steel housing- Sub rack for* Gassing 1 Pump Module* Electric Module* Temperature Module1 x Main connection kit 120 V, B-DCU 11Art. no. BB-8840151- Connection cable: 1 m pH2 x Power cord Type B-N1/15, IP65Art. no. BB-8847909- Cable length: 2.5 m1 x Electric Module, B-DCU 11Art. no. BB-8847143- Module for installation in Supply Tower, B-DCU 11- lntegrated Process 1/0:* 8 analog outputs (0..10V, 0/4..20mA)* 8 analog outputs (0..1OV, 0/4..20mA)* 4 digital inputs (24VDC)* 2 counter inputs (24VDC)* 24 digital outputs (24VDC)* 6 Relay outputs- 3 serial interfaces RS232/RS485- Amplifier cassette for up to 12 amplifiers- Agitation motor control unit- Industrial Ethernet connection cable to DCU4-Control1 x BioPAT® DCU4-Control TowerArt. no. BB-8841212Benchtop housing- Stainless steel housing- Adjustable 15" TFT color display- Industrial PC Interfaces- Connunication to supply devices via Ethernet- Communication with supervisory computer viaEthernet; ASCII-ProtocolPower supply: 120/230 VAC 1 50-60Hz lntegrated Measurements1 x Temperature amplifierArt. no. BB-8804053- For Pt100 connection- Input range: 0-150 oc- Resolution 0.1 oc- lnstalled in control unit1 x pH amplifierArt. no. BB-8804050-Input range -800...+800 mV (pH 2-12)- Resolution 0.5mV (pH 0.01)- lnstalled in control unit1 x p02 amplifierArt. no. BB-8804052-Input range 0...600 nA- Resolution 0.1 nAArt. no. BB-8804055- For conductivity foam probe- Input range: 0.2 S...200 mS- lnstalled in control unitlntegrated Measurements - Unit 1Vessel balance1 x Balance System 64 kg for DCU 1 DCU Art. no. BB-8843513Balance system 64 kg for DCU/ DCU- display and taring of the balance value at the balance- weight indication via fermentar control system- max. load 64 kg- resolution 2g- stainless steel platform- platform dimensions 400 x 300 [mm]- incl. connection cable1 x Power Cord Type B Art. no. BB-88479081 x Weight Control DCU Art. no. BB-8842664 - Weight measurement of vessel content vla Sartorius load cells- Control of media level via harvest pumpPump module1 x Blind plate Pump, WM 102Art. no. BB-8847061Base pump1 x Built-in pump WM 102-20 rpm, fixed speedArt. no. BB-8847059- Watson-Marlow 102 pump headAntifoam pump1 x Built-in pump WM 102-20 rpm, fixed speedArt. no. BB-8847059- Watson-Marlow 102 pump headHarvest pump1 x Built-in pump WM 102-20 rpm, fixed speedArt. no. BB-8847059- Watson-Marlow 102 pump headSubstrate pump 11 x Built-in pump WM 102, 5-50 rpm, speed controlledArt. no. BB-8847055- Watson-Marlow 102 pump head- speed control range 5-50 rpmGassing Module1 x Gassing/Pump Module "O2-Enrichment", B-DCU IIGassing Module1 x Gassing/Pump Module "02-Enrichment", B-DCU 11Art. no. BB-8847073- Stainless steel module for mounting on Supply Tower, B-DCU 11- Gassing system for gas mixing of Air and 02* One (1) gas outlet for "Sparger" with safety valve* "Sparger" flow path prepared for Rotameter installation* "Sparger" flow path prepared for Mass flow controller installation* Solenoid valve for oxygen enrichment- Pumps* Prepared for installation of up to six (6) peristaltic pumpsUnit 1 Gassing System Output sparger Rotameter1 x Rotameter 0.16- 1.6 lpm (1/min), Scale 120 mmArt. no. BB-8847649- Plug-in module Q-FLOW 140- calibrated with air (standard conditions, 1'.21 bara)- precision control valveUnit 1Temperature control unit1 x Temperature Module-DW, B-DCU 11Art. no. BB-8847039-Module for installation in Supply Tower, B-DCU 11- Thermostat system with recirculation pump for connectionof jacketed culture vessel- Heating element and cooling water solenoid valve- Quick couplings for connection of culture vessel and exhaust coolerAgitation1 x Stirrer motor 200 W Art. no. BB-8843418- Maintenance and gear-free AC Servo driveAddition bottles/bags5 x Storage bottle 250 miArt. no. BB-8823600AutoclavableConsist of:- glass bottleSoftware Configuration1 x Software Pack "02-Enrichment", B-DCU 11Art. no. BB-8842654Current firmware version with "02-Enrichment" system configuration:- Graphical process displays* Overview display of all configured vessels* For multiple vessel setup, detail display of each culture vesselCalibration:-Single or group calibration for pH and p02 sensor- Menu-guided sensor calibration, incl. recalibration for pH- Menu-guided calibration of pump totalizerMeasurement and control possibilities per culture vessel:- Temperature- Stirrer speed- pH via Acid and Base pump- p02 (selectable multi-stage cascade controller) via* Agitation speed* 02 supplementation via solenoid valve* Substrate* Aeration rate "Sparger"* Vessel pressure- Foam via interna! Anti-Foam pump- Level via interna! Level pump- Substrate A, B, C, O via interna! or externa! pumps- Redox measurement2 x Externa! Signal (for e. g. externa! amplifier) C02-Exhaust valueTrend display:- up to 8 process value over 1, 12, 24, 36 or 72 hoursAlarm display:- Process value alarms- Limit switch alarms- Systems alarms- Alarm list for alarm historyGeneric:- Controller status indication (manual, auto, cascade)- Unused integrated pumps can be configured as substrate pump- Safety shut-down for heating at temperaturemeasurement failure- Password protection for all system critica! parametersPlease note:The Software Pack will be configured according to the ordered hardwareconfiguration, therefore deviations·to the above lísted functíonalities arepossible.The System will be configured according to orderedSupply TowerConfiguration upgrades 4-fold or 6-fold are available optionsDocumentation1 x Standard documentation BIOSTAT® B-DCU Art. no. BB-8849500One set of hard copy- System user manual- CE declaration of conformity- lnstallation/ operation guide- Quality assurance certificateOne set of soft copy (on CD /DVD)- System user manual- CE declaration of conformity- lnstallation/ operation guide- Quality Assurance Certificate- Reference P&l Diagram- BioPAT® DCU-Configuration- Consumable listSCADA System1 x BioPAT® MFCS/DA-1 Software Kit 1 EthernetArt. no. BB-8876200SCADA-Software for* data acquisition* process visualizationUniVessel® Vessel1 x UniVessel® 1L double wall; without AccessoriesArt. no. BB-8846352Total volume 1.6 L Consisting of:- jacketed glass vessel with round bottom- stainless steel top plate with vertical handles- stainless steel standMaterial:- product side:* stainless steel 1.4435* borosilicate glass* EPDM (FDA)- others:* stainless steel 1.43011 x Stirrer shaft, UniVessel® 1L SMS Art. no. BB-8846340Stirrer shaft with single mechanical sealMaterial:* silicon carbide 1 carbon- product side* stainless steel 1.4435- others* stainless steel 1.43012 x 6-blade disc impeller, UniVessel® 1L Art. no. BB-8846359- stirrer diameter: 45 mm- stainless steel 1.44356 x Blind plug 6 mmArt. no. BB-8807957Material:-stainless steel AISI 316L-EPDM 1 FDA2 x Blind plug 12 mmArt. no. BB-8807949Material:- stainless steel AISI 316L- EPDM 1 FDA3 x Blind plug 19 mmArt. no. BB-8807930Material:- stainless steel AISI 316L- EPDM 1 FDA Additions for VesselGeneral additions for Vessel1 x Ring sparger UniVessel® 1L Art. no. BB-8846383For installation in 6 mm top plate port- aeration tube with sparger ring- hose connector for tubing, Di = 3.2 mm- stainless steel 1. 4435x Exhaust cooler UniVessel® 1L/2L Art. no. BB-8846906For installation in 19 mm top plate port- quick connects half for cooling water in and outMaterial:- product side: stainless steel 316Lx Flexible adapter for exhaust coolerArt. no. BB-8844593Reducing the necessary inner heights of the autoclave by around 20 cm2 x Air inletl Exhaust filter, Midisart® 2000Art. no. BB-8810079For culture vessels and storage bottles- PTFE-filter in PP housing- pore size: 0.2 m- filter area: 20 cm2- flow rate at 0. 1 bar 51/min- for up to 20 autoclave cycles at 121ºC-hose connectors for tubing on both sides from di = 3.2 mm and upBaffles1 x Baffle UniVessel® 1L Art. no. BB-8846375For installation in 6 mm top plate port- 4 baffles- stainless steel 1.4435Addition and Harvest ComponentsGeneral Addition and Harvest Components1 x 1-channel inoculation kit (M 26x1) Art. no. BB-8840610For inoculation port 19 mm- cannula 6 x 0.5 mm- sterile sleeve- for silicone tubing 3.2 x 1.6 mm- stainless steel 1.44351 x lnoculation port 19 mm (M26 x1) Art. no. BB-8840601For installation in 19 mm top plate port- stainless steel 1.4435- for 1-channel inoculation kit Cat. No. 88406101 x lnoculation port 6 mmArt. no. BB-8844631For installation in 6 mm top plate port- stainless steel 1.44351 x 4-way addition fitting (M 26x1) Art. no. BB-8844313For installation in 19 mm top plate port- hose connector for tubing, Di = 1.6 mm- stainless steel mat. no. 1. 44351 x Manual samplerArt. no. BB-8844623Autoclavable, allows for simple and sterile sam_plingConsists of:- sampling tube, volume: 15 mi- syringe- sterile filter- holder for installation at culture vessel- 1 m silicone tubing 3.2 x 1.6 mm- 1x tubing clamp1 x Harvest pipe, height adjustable, UniVessel® 1L Art. no. BB-8848637For installation in 6 mm top plate port- hose connector for tubing, Di = 3.2 mm- stainless steel 1.4435Agitation1 x Standard couplingArt. no. BB-8847320Coupling between stirrer shaft and motor- rubber sleeve for direct connectionSensorsTemperature1 x Pt100 with thermowell (pocket), 151/6-M12-1mArt no. BB-8848648- Pt100 temperature sensor with pocket- for 6 mm top plate port- Sensor length: 151 mm- Connector: M12- Connection cable: 1 m pH1 x pH-Sensor, 160/12-VP-HMArt. no. BB-8848655- pH-Sensor- Manufacturer: Hamilton- Sensor length: 160 mm- Sensor connector: VP 1 x pH sensor connection cable VP&:VP6- 1 mArt. no. BB-8848682- Connectors: Double-sided VP6-bushing- Cable length: 1 m1 x buffer solution pH 9, 250 mi bottleArt. no. BB-340903661 x buffer solution pH 4, 250 mi bottleArt. no. BB-340903671 x buffer solution pH 7, 250 mi bottleArt. no. BB-34090368pO21 x p02-Sensor, 160/12-VP-HM-OpticalArt no. 88-8848669- Optical oxygen sensor- Manufacturer: Hamilton- Sensor length: 160 mm- Sensor connector: VP1 x p02 sensor connection cable VP8-VP8 - 1 mArt no. 88-8848685- Connectors: Double-sided VP8-bushing- Cable length: 1 mFoam1 x Foam Sensor, 80/6-CiipArt. no. 88-8844463- Conductive Foam Sensor- for 6 mm top plate port-Sensor length: 80 mm- Sensor connector: Clip, bushing1 x Foam sensor connection cable Clip-M12 -1mArt. no. 88-8848683- Connectors: Clip-bushing/M12- Cable length: 1 mBottle Support1 x Bottle support, UniVessel® 1L Art no. 88-8846464 - for up to three 250 mi storage bottles- stainless steel 1.4301Vessel kits and spare parts1 x Tool-/ and accessory kit UniVessel® 1 L Art. no. 88-38247097 | 1
LABORATORIO | 182 | CEIB | INFRAESTRUCTURA | 564 | 22525 | PZA. | Cuerpo de microscopio recto eclipse Ni-U con entrada de alimentación de 100-240 V. Interruptor de encendido independiente para la lámpara de halógeno. Control de intensidad del lado izquierdo parte frontal baja del cuerpo y con indicador de referencia para nivel de fotografía. Led indicador de encendido en la parte frontal. Boton de comando para captura de imagen incorporado en el cuerpo del microscopio, filtros azul NCB11, filtros de densidad neutra ND8, ND32 y posición auxiliar para filtro complementario,, diafragma de campo, enfoque coaxial gruesoy fino doble desplazamiento de enfonque grueso 7.8 mm por rotación y de enfoque fino de 0.1 mm por rotación con resolución de enfoque de 1UM, sistema de ajuste de Tensión en perilla macro del lado izquierdo y control de reenfoque en perilla macro del lado derecho, herramienta de ajuste Soporte estandarCable remoto para caja de lámparaSoporte para platina con capacidad de giro para la platina de 195° y con tornillos de centraje para eliminar la excentricidad Portacondensador con tornillos de centraje para ajuste de iliuminación Koheler.Portalampara precentrada NI-LHLampara de halógeno de 12 V 100W marca Nikon, para microscopio Eclipse 80i.Cable de alimentación Polarizado.Tubo de observación para campo observación de 22 a 25 mm con salida de puerto triocular de 100% observador 0% cámara , 20% observador 80%camara y 0% observador 100% cámara.Adaptador para tubo con montura tipo C.Tubo de adptación para adaptador montura C factor 0.55 XOcular CFI 10X con ajuste de diotria campo de observación de 22 mm con compartimiento de reticula de 27 mm de diámetroOcular fijo 10 XGuardas de protección para ocular 10X Reticula con línea cruzada mediciones 25 mm C-FCRevolver porta muestraPlatina con superficie cerámica con control de mando X-Y del lado derecho y desplazamiento de 78 mm (X) con escala vernier control ajustable en altura y tensión de ambos ejes girables de 195°, pinzas sujeta objetos para dos muestras.Funda de protección con accesorio de epiluminación Aceite de inmersión LDF de 10 onzas no- fluorecente.Papel limpia óptica block con 50 hojas .Objetivo CFI plan fluor 4X N.A. 0.3 W.D 17.2 mmObjetivo CFI plan fluor 10X N.A. 0.3 W.D. 16 mmObjetivo CFI plan fluor 40x de N.A. 0.75 W.D. 072 mm, con lente frontal retráctil.Objetivo CFI plan fluor 10X de inmersión de aceite N.A. 1.3. W.D 0.2 mm con lente frontal rectractil.Torreta de cubos de 6 posiciones para EPI iluminador de fluorescencia manual con ranura para filtros balanceadores de excitación.Portalampara negro HMX-3Socket de mercurio de 100W negroLentes colectores EPI-FLLampara HBO de 100W/ 12AC F/87536 HBO103W/2Fuente de poder con sistema de encendido para lámpara de mercurio 100W ajuste de voltaje automatico de 100-240VCable de alimentación polarizadoCubo c-FL G-2 ACubo C-FL B-2 ACondensador universal SecoCorredera para DIC 20XAnalizador DIC D-DAPolarizador rotable DIC D-PPCamara digital modelo evolution VF a color enfriada de 1.4 MP Marca media Cybernetics. Esta cámara digital esta diseñada para campo claro y fluorescencia de alta resolución o aplicaciones científicas e industriales. Un escaneo progresivo interlineal sensor CCD ofrece una resolución de 1.4 millones de pixeles de una salida digital de 12 bits, su bajo ruido proporciona lineales datos digitales a velocidades de cuadro de hasta 110 imágenes por segundo en la región de interés. La interfaz digital IEEE 1394 firewire permite la facilidad de uso e instalación con un solo cable que no requiere de fuente de alimentación externa. Sensor de resolución de 1.4 millones de pixeles: Imágenes nítidas y detalladas. Control de la Exposición flexible de 12us A 17.9 Min. La integración optima de un amplio nrango de niveles de luz.La digitalización de 12 bits : 4096 niveles de gris de la discriminación precisa la intensidad de luz 4096 niveles por el canal para imágenes en colores superiores , sincronización externa y disparo: La sincronización perfecta con las lámparas de destellos, filtros automáticos, persianas y los pasos del microscopio. Enfriamiento peltier: Minimiza el ruido térmico en la imagen con poca luz. ROI (región de interés) Mayores tasas de marcos para análisis preciso de muestras rápidamente cambiantes.Intervalos: Aumento de la sensibilidad para la cuantificación y proyección de imagen de los niveles de luz muy bajos. Marco de aumento de la frecuencia, Firewire IEEE 1394: Facilidad de uso e instalación, el uso simultaneo de multiples cámaras a través de un solo puerto, operación de un solo cable sin fuente de alimentación externa o unidad de control. Montaje de lente adaptador C- Mount. | 1
COMPUTO | 183 | CEIB | PNPC 2014 | 130 | 22488 | Pza. | Computadora INTEL CORE I3-4130, WINDOWS 7/8 Profesional 64 BITS, 8GB DDR3 a 1600MHz, disco duro de 500GB, unidad DVD super multi, gráficos integrados, monitor de 20¨ LCD, teclado y mouse. Monitor de 20¨ LCD. 3 años de garantía. Mod. VX4630GSI341X | 1
LABORATORIO | 184 | CEIB | PNPC 2014 | 132 | 22489 | PZA | MICROCENTRIFUGA VENTILADA CONTROL DIGITAL, MARCA LABNET, MARCA LABNET, RANGO DE VELOCIDAD VARIABLE 500-15000 R.P.M. (21,200 X G) CONTROL DIGITAL TIMER: DE 0.5-99MIN O CONTINUO, INCLUYE ROTOR DE 24X1.5/2.0 ML OPERA CON 110V. MODELO PRIS, CODIGO A&AC2500. | 1
LABORATORIO | 185 | CEIB | PNPC 2014 | 135 | 22491 | KIT | KIT DE CRIOVIAL DE PP FONDO CONICO CON FALDON Y TAPA DE ROSCA CON SELLO. PARA USARSE A RCF 20,000 X G, TEMP.-196 A 121°C, NOESTERIL, LIBRE DE DNASA/RNASA PRESENTACIÓN:8 PAQUETES CON 500 CRIOVIALES CADA UNO BIOLOGIX. CAPACIDAD 2.0 ML CODIGO FX81-0204 | 1
LABORATORIO | 186 | CEIB | PNPC 2014 | 136 | 22492 | Pza. | PINZA DE DISECCION DE 12 CMS RECTA S/DIENTES | 1
LABORATORIO | 187 | CEIB | PNPC 2014 | 136 | 22492 | Pza. | NAVAJA DE BISTURI C/100 PZS. (ESPECIFICAR NUMERO) | 2
LABORATORIO | 188 | CEIB | PNPC 2014 | 136 | 22492 | Pza. | SANITAS INTERDOBLADAS C/20 PQTS | 5
LABORATORIO | 189 | CEIB | PNPC 2014 | 136 | 22492 | Pza. | ROLLO PLASTICO VITAFILM C/600 MTS. | 1
LABORATORIO | 190 | CEIB | PNPC 2014 | 136 | 22492 | Pza. | PUNTAS P/ MICROPIPETA DE 1 A 200 UL C/1000 PZS. AXYGEN T200Y | 1
LABORATORIO | 191 | CEIB | PNPC 2014 | 136 | 22492 | Pza. | PAPEL PARA FILM 2X250 | 1
LABORATORIO | 192 | CEIB | PNPC 2014 | 136 | 22492 | Pza. | MICROTUBO DE 2 ML C/500 PZS. AXYGEN | 1
LABORATORIO | 193 | CEIB | PNPC 2014 | 136 | 22492 | Pza. | RACK P/ PUNTAS AMARILLAS DE 1 A 200 UL C/98 LUGARES AXYGEN | 1
LABORATORIO | 194 | CEIB | PNPC 2014 | 136 | 22492 | Pza. | RACK P/PUNTAS AZULES DE 100 A 1000 UL C/100 LUGARES AXYGEN | 1
LABORATORIO | 195 | CEIB | PNPC 2014 | 136 | 22492 | Pza. | SULFATO DE SODIO GRAN C/500 GMS DIFCO 254920 | 1
LABORATORIO | 196 | CEIB | PNPC 2014 | 136 | 22492 | Pza. | AGAR DEXTROSA Y PAPA C/500 GMS. DIFCO 254920 | 1
LABORATORIO | 197 | CEIB | PNPC 2014 | 136 | 22492 | Pza. | PAPEL PH 0-14 C/100 TIRAS MERCK | 1
LABORATORIO | 198 | CEIB | PNPC 2014 | 137 | 22493 | PZA | 310NM 10 NM BANDPASS COMON FILTER MODELO: 1400-310 10 OPTICAL FILTER. | 1
LABORATORIO | 199 | CEIB | PNPC 2014 | 137 | 22493 | PZA | 380 10 NM BANDPASS COMMON FILTER MODELO 1400-380 10 OPTICAL FILTER | 1
LABORATORIO | 200 | CEIB | PNPC 2014 | 139 | 22495 | Caja | Frasco esterilizable para laboratorio, de 1000ml, con tapa y aro sellante de PP, Marca Durán, Capacidad hasta 140º C. Caja con 10 pzas. CODIGO 218015455 | 1
LABORATORIO | 201 | CEIB | PNPC 2014 | 140 | 22496 | Pza. | Micropipeta de volumen variable, 100-1000ul, Marca Brand. Cód. 704780 | 1
LABORATORIO | 202 | CEIB | PNPC 2014 | 141 | 22497 | PZA | ECLIPSE PLUS C18, 4,6 X 150 MM, 5UM, MODELO: 959993902 | 1
LABORATORIO | 203 | CEIB | PNPC 2014 | 141 | 22497 | PZA | SALVACARTUCHOS ECLIPSE PLUS C18, 4,6X12,5MM,5UM,4/PAQ. MODELO: 820950936 | 1
LABORATORIO | 204 | CEIB | PNPC 2014 | 141 | 22497 | PZA | KIT DE CONEXIONES PARA PREOCOLUMNAS ZORBAX DE ALTO RENDIMIENTO.INCLUYE SOPORTE DE RECOLUMNA DE BAJO VOLUMEN CONEXIONES TERMINALES (2) ENTRADA, CON EXÍON TERMINAL DE SALIDA CON CONECTOR DE COLUMNA INTEGRADO Y CONEXIONES DE APRIETE MANUAL DEPEEK, SELLOS(2/PAQ.) MODELO: 820999901 | 1
LABORATORIO | 205 | CEIB | PNPC 2014 | 142 | 22498 | Pza. | KOD HOT start master mix kod mezcla maestra de arranque en caliente, 100 pruebas, Marca Merck Millipore. Cód. US171842-3 | 1
LABORATORIO | 206 | CEIB | PNPC 2014 | 142 | 22498 | Pza. | KOD HOT star master mix kod mezcla maestra de arranque en caliente, 500 pruebas, Marca Merck Millipore. | 1
LABORATORIO | 207 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22503 | Pza | Fenol grado puro, presentación: 2.5 kilogramos, FISHER SCIENTIFIC código: A911-212 | 1
LABORATORIO | 208 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22503 | Pza | Medio agar eosina azul de metileno, presentación: 500g, MCD código: 7052 | 1
LABORATORIO | 209 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22503 | Pza | Fosfato de sodio monobásico hidratado presentación: 500g. GOLDEN código:26496 | 1
LABORATORIO | 210 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22503 | Pza | Caja de policarbonato, para roedores incluye rejilass de alambre, dimensiones: 267 x207x140mm, marca FISHER SCIENTIFIC código 012881C | 1
LABORATORIO | 211 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22503 | Pza | Crisol. Gooch, capacidad: 25 ml, Fisher brand, FISHERBRANDTM porcelain gooch filtering crucibles, for total suspended solids determinations, glazed inside and out, except for outside bottom surface and rim, perdorated bottom, withstad temperatures up to 1150°C (2102°F) without cover código: FB-969-A | 1
LABORATORIO | 212 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22503 | Pza | Matraz de vidrio fondo plano cuello corto capacidad: 1000ml. Junta 24/40, KIMAX código 25055-1000 | 1
LABORATORIO | 213 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22503 | Pza | Matraz de vidrio fondo plano cuello corto capacidad: 500ml. Junta 24/40, KIMAX código 25055-500 | 1
LABORATORIO | 214 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22503 | Pza | Bureta de vidrio banda azul llave de teflón, capacidad 25 ml. Código A&A1097 | 1
LABORATORIO | 215 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22503 | Pza | Paraplas plus presentación: 1kg, ADRICH código P3683 | 1
LABORATORIO | 216 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22503 | Pza | Placas de 24 pozos esteriles, marca NUN, presentación caja con 100 código 3524 | 1
LABORATORIO | 217 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22503 | Pza | Cuvette PMMA UV semimicro de polietileno, desechable presentación: caja con 100, KARTELL código: KART 960 | 1
LABORATORIO | 218 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22503 | Pza | Matraz erlenmeyer con tapa de rosca, capacidad: 2000 mililitros, KIMAX Código: 26505-2000 | 1
LABORATORIO | 219 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22503 | Pza | Frasco de polipropileno boca ancha, autoclaveable, fabricado en polipropileno, capacidad: 1 litro, marca THERMO SCIENTIFIC/NALGENE Código: 2105-0032 | 1
LABORATORIO | 220 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22503 | Pza | Microtubos claros libres de DNSA/RNASA punta cónica, tapa rosca con o “RING, presentación: caja con 500 tubos y 500 tapas, capacidad: 2.0 mililitros código: SCT-200-C | 1
LABORATORIO | 221 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22503 | Pza | Fuente de poder digital programable. Voltaje de 10300V, 4-500Ma, 90W, con reloj a 999min. Con mecanismo de seguridad para variaciones de voltaje cuatro salidas en paralelo para usar 4 cámaras al mismo tiempo. Opera con 115V/60 Hz. Código 600182250 | 1
LABORATORIO | 222 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22503 | Pza | Micropipeta multical totalmente autoclavable 8 canales: 50 a 300ul. Marca LABNET Código P4808-300ª | 1
LABORATORIO | 223 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22503 | Pza | Fosfato de sodio monobásico grado A.C.S. presentación: 500g. GOLDEN fecha de caducidad enero 2015 código 26496 | 1
LABORATORIO | 224 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22505 | Kit | Clone Jet TM PCR Cloning Kit 20 react Mca. Fermentas (Thermo Scientific) Cód. K 1231 | 1
LABORATORIO | 225 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22505 | Kit | Clone Jet TM PCR Cloning Kit 40 react Mca. Fermentas (Thermo Scientific) Cód. K 1232 | 1
LABORATORIO | 226 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22508 | Pza | BUFFER ATL | 1
LABORATORIO | 227 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22508 | Pza. | DNeasy Blood & Tissue kit (50) | 1
LABORATORIO | 228 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22508 | Pza | DNeasy Blood & Tissue Kit (250) | 1
LABORATORIO | 229 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22511 | Caja | Juego de Gomas de Goku 8 tamaños disponibles. Marca Labbox. Caja con set. Cód. GUKO-SET-001 | 1
LABORATORIO | 230 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22511 | Caja | Caja Petri 90x15mm Estéril, con certificado de Irradiación Gamma. Fabricada en Poliestireno. Marca Klinicus. Presentación: caja con 540 pzas. Cód. CP-090-540. | 2
LABORATORIO | 231 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22512 | PZA. | TUBO DE 1.5 ML. COLOR NATURAL TIPO EPPENDORF GRADUADO PARA CENTRIFUGA UGA, FABRICADA EN POLIPROPILENO VIRGEN, CON GRADUACIÓN EN 01, .5, 1.0 Y 1.5 ML. TAPA PLANA . PAQUETE CON 500 PIEZAS, MARCA NEPTUNE. | 5
LABORATORIO | 232 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22513 | Bolsa | Punta de 1 a 200 ul color amarillo fabricadas en polímero de baja retención con graduaciones de referencia 10 50 y 100 ul. Bolsa con 1000 piezas marca CLP/ división Neptune 10 lote: 98810 caducidad 2018-09 | 15
LABORATORIO | 233 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22515 | Pza | Charola autoclaveable de acero inoxidable dimensines:33x45 marca: DAIGGER código FX3345C | 10
LABORATORIO | 234 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22515 | Pza | Pipeta graduada de vidrio capacidad: 5ml marca: ISOLAB código: 021.01.005 | 8
LABORATORIO | 235 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22515 | Pza | Peroxido de hidrogeno presentación:3.5l. marca GOLDEN cógido: 31527 | 5
LABORATORIO | 236 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22515 | Pza | Matraz aforado capacidad:25ml marca: ISOLAB código: 013.01.025 | 11
LABORATORIO | 237 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22515 | Pza | Alcohol etílico al 70% presentación: 3.5L. marca: GOLDEN código: 54560 | 4
LABORATORIO | 238 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22515 | Pza | Tubos tipo EPPENDORF capacidad: 2ml. Marca AXYGEN. Código: MCT-200-C | 10
LABORATORIO | 239 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22515 | Pza | RACK autoclaveable para almacenar microtubos de 1.5/2.0 presentación: paquete con 5 capacidad: 100 tubos marca HEATHTOW SCIENTIFIC código: HS1064 | 9
| 240 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22518 | PZA | VIAL CROGENO DE 2 ML. ESTERIL C/500 PZAS NALGENE 59013 | 1
LABORATORIO | 241 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22520 | frasco | ACIDO LACTICO SAMPLE K MARCA: ALDRICH código: W261106 | 1
LABORATORIO | 242 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22520 | frasco | CLORURO DE HIERRO TETRAHIDRATADO PRESENTACION: 50 G MARCA: ALDRICH código: 44939-50g. | 1
LABORATORIO | 243 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22520 | frasco | FRASCO DE VIDRIO CON TAPON CAPACIDAD 1L MARCA ISOLAB Código: 061.01.901 | 20
LABORATORIO | 244 | CEIB | PNPC 2014 |  | 22520 | frasco | TUBOS TIPO FALCON, GRADUADOS PRESENTAION:PAQUETE CON 500 CAPACIDAD:15 ML. MARCA AXYGEN código: SCT-15-ML. | 1
LABORATORIO | 245 | CIENCIAS | PNPC 2014 | 562 | 22336 | Pza. | Baño Recirculador Marca Plyscience Mod. SD07R-20-AA1B.- 20.7 Litros, referencia Circulador. Tipo de controlador: Standard Digital. Pantalla de LCD táctil de 3,75¨. Conectividad RS232 Controlador giratorio Swivel 180 SI. Rango de Temperaturas de trabajo C-20 a 170. Estabilidad de Temperatura C +-0.04. Optimización de fluidos/ajuste preciso de calor específico: Automático Capacidad de calibración de temperatura: 1 punto. Tipo de Bomba: Presión Clase de Inflamabilidad (DIN 12876-1): I(NFL) Dimensiones totales (LO X An x Pr) (cm) 54.1 x 22.1 x 61.7 | 1
LABORATORIO | 246 | CIENCIAS | PNPC 2014 | 563 | 22337 | Pza. | Bomba de Vacío Mod. V-700 de diafragma resistente a los químicos para uso general con rotavapores, centrifugas, hornos y procedimientos de filtrado. Incluye dos membranas de PFTE, armazón de aluminio, con ventana que permite la inspección visual del diafragma para detección de contaminantes, capacidad de aspiración de 1.8M3/H, con dos etapas y dos cabezales, vacío final (ABSOLUTO) <10 MBARES DC sin cepillo, velocidad máxima DC, con velocidad nominal máxima de 1600RPM MIN-1, dimensiones de 180MM de ancho x 275MM de altura x 206 de fondo tipo de protección IP-34, tensión de alimentación 100V-240V, 50/60HZ, potencia 210 watts conforme a CE/CSA. Incluye silenciador y 2 metros de tubería. Catalogo. BUL071000 | 1
LABORATORIO | 247 | CIENCIAS | PNPC 2014 | 561 | 22400 | Pza. | Rotavapor Mod. R-210 análogo, matraz de evaporación: de 1L de capacidad (incluido), con juntas 24/40 Combiclip para fijar el matraz de evaporación y para la retirada segura de los esmerilados de vidrio. Velocidad de rotación: de 20 a 280 RPM. Sistema de sellado: resistente a las sustancias químicas. Condensador: de vidrio en forma (A) inclinado. Retroalimentacion: para matraz de evaporación sin necesidad de quitarlo mediante un ducto de teflón accionado por el vacío. Elevador electrónico para fijar la altura del matraz evaporador, el cual se activa manualmente o automático. Tope de seguridad para ajustar la profundidad de inmersión del matraz de evaporación den el bano calefactor. Cuenta con elevación automática del matraz del bano calefactor en un apagón. Control de temperatura: Mod. B-491 con pantalla digital para el control de temperatura en rango de +20 A +180º C y capacidad de 4 Litros, el cual tiene recubrimiento interno de teflón y aislamiento de PFA para evitar quemaduras al usuario. Protección mecánica y electrónica contra el sobre calentamiento y equipado con fusibles de seguridad. Matraz recolector: con capacidad de 1L (incluido) con juntas KS 35/20 CLIP de rotula rectificada C720 para fijar de forma segura el matraz receptor. Muelle de seguridad: impide que se desprenda el conducto de vapor. Vidriera: de boro silicato tipo 3.3 inerte de alta calidad, conexiones GL14. Medidas (sin condensador) 550MM de ancho x 575mm alto x 415 mm fondo. Peso: 18kg Clase: IP21, Corriente eléctrica: de 120V 50/60, 60 WATTS conforme a CE/CSA. BUCHI LABORTECHNIK AG. Incluye: Rotavapor con bano capacidad 4L, Condensador de vidrio con serpentin, Conectores. | 1
LABORATORIO | 248 | CIQ | INFRAESTRUCTURA | 578-1 | 22802-1 | Equipo | Equipo de Laboratorio. Calorímetro Isotérmico de titulación Marca: MicroCal - MalverniTC200 Temperatura de operación de 2 a 80 C. Tiempo de respuesta de 10 seg. Celda de 200ul. Incluye: Unidad de Control operación en tiempo real y análisis de datos post-corrida. Modulo para limpieza de celda y jeringas de inyección. Jeringas Adicionales, estandares, fusibles, herramientas. Computadora con software ORIGIN. Puesta en marcha | 1
LABORATORIO | 249 | CIQ | INFRAESTRUCTURA | 578-2 | 22802-2 | Equipo | Equipo de Laboratorio. Liofilizadora compacta. Marca: FreeZone1 Liter Benchtop Freeze Dry System. Liofilizadora de mesa de 1 litro. Con colector recubierto de ptfe. Sistema de refrigeración con potencia de 1/3 de hp capaz de llegar hasta -50 °C. Display digital con parámetros de operación del sistema y alarma. Compacta. Incluye: Cámara transparente con válvulas; bomba rotatoria de alto-vacío, con 2 etapas y máximo vacío 2 x 10-3 mbar. 4 frascos de 150 ml completa de congelación rápida flask; 4 frascos de 300 ml completa de congelación rápida flask; 4 frascos de 600 ml completa de congelación rápida flask (con tapas) y 8 piezas de fast-freeze 45 grados de acero inoxidable. Puesta en marcha. | 1
LABORATORIO | 250 | CIQ | INFRAESTRUCTURA | 578-3 | 22802-3 | Equipo | Equipo de Laboratorio. Dispersión Dinámica de Luz (DLS): Marca MalvernEspecificaciones: Zetasizer Nano ZSP Deteccion de DLS, SLS y Zeta potential. Sensibilidad 300 kcps. Angulos de medicion 13 y 173 grados. Helium Neón (633nm, max 10mW) con un APD detector, con tecnología M3-PALS y óptica NIBS. Incluye: Autotitulador Modelo: ZEN1001 y Degasificador Modelo: DEG0003. 1 Celda de Flujo para usarse con un SEC y 100 Celdas desechables para tamaño de partícula y 10 celdas desechables para medir potencial zeta. Computadora con Interface entre el usuario y el equipo y software de aplicación Malvern y Advance Protein Features. Puesta en marcha. | 1
LABORATORIO | 251 | CIQ | INFRAESTRUCTURA | 578-4 | 22802-4 | Equipo | Equipo de Laboratorio. Marca:Ultracongelador vertical, Capacidad de 17.1 ft3 / 485 lt, Rango de temperatura de -50°c a -86°c | 1
LABORATORIO | 252 | CIQ | INFRAESTRUCTURA | 578-5 | 22802-5 | Equipo | Equipo de computo. Marca: 2 Intel® Xeon Processor de 10 Cores E5-2670 v2 (25M Cache, 2.50 GHz). Dual socket R (LGA 2011). 128GB (8x16GB) DDR3-1600 1.35V 2Rx4 ECC REG RoHs. 4x PCI-E 3.0 x16 slots (4x double-width GPU/Xeon Phi opt.), 2x PCI-E 3.0 x8 (1 in x16) slots, 1x PCI-E 2.0 x4 (in x8) slot. I/O ports: 1 VGA, 2 COM, 2 GbE, 10 USB 2.0, & 1 IPMI Dedicated LAN. 8x Hot-swap 3.5", 3x Fixed 5.25" and 1x Fixed 3.5" Drive Bays. 4x Heavy Duty Fans, 4x Exhaust Fans, and 2x Active Heatsink with Optimal Fan Speed. 1620W Redundant Power Supplies Platinum Level (94%). Tower or Rackmount. 8 x 2.0TB SATA 6.0Gb/s 7200 RPM 128MB 3.5”. DVD/RW SATA. 4 CO-PROCESADOR PARALELO NVIDIA PNY TESLA K20 2496 NUCLEOS CUDA. Sistema operativo Linux CentOS 6.5 x86_64. 3 AÑOS garantia. NO BREAK APC SMART UPS 2200VA 120V 10OUTLET 24MIN 1/2 CARGA. | 1
LABORATORIO | 253 | CIQ | INFRAESTRUCTURA | 578-6 | 22802-6 | Equipo | (1 PZA)Servidor. Rack Form Factor Quad Xeon E5 Datacenter. Quad Intel 6 Core Xeon Processors E5-4620 2.2Ghz 16mb Cache. SuperMicro X9QR7-TF+ Motherboard Quad Intel Xeon Support. 512GB Memory 16x 32GB Samsung DDr3 1600 4Rx4 1.35V LP ECC LRDIMM. 4x Supermicro 2 TB 3.5 Internal Hard Drive - SATA - 7200 rpm - 128 MB Buffer HDD-T2000-ST2000NM0033. Expansion slots: 2x PCI-E 3.0 x16 and 2x PCI-E 3.0 x8 5 Intel® X540 Dual port 10GBase-T. 2x SATA3 ports + 4x SATA2 ports + 8x SAS2 ports via LSI 2208. HW RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 support Supports up to 16 devices as default, more HDD devices support is also available as an option. Integrated IPMI 2.0 + KVM over LAN. 8x USB 2.0 ports (4 rear, 3 front + 1 Type A). SC828TQ-R1400LPB 2U RACK Server chassis 6 x 3.5" SAS2 / SATA3 Hot-swap drive trays and redundant 1400W High-efficiency ACAC power supply with Digital Switching Control & PMBus 1.2. DVM-TEAC-824B 8X Slim IDE DVD-ROM Drive. Software: UBUNTU FULL VERSION FOR 64BITS. Incluye: No Break APC Smart UPS 2200VA Tower Form Factor. (1 PZA) WorkStation. Intel Core i7 – 4930K 6 Core HT 3.4Ghz 12MB Cache LGA2011. Asus P9x79 Motherboard Quad Channel SATA 6 USB 3. 64 GB DDr3 1866Mhz Corsair Memory. 8TB (4Tb x 2) Raid 0 Array Hard Drives. Bluray Reader / Writer BD-R LG SATA. Nvidia GTX780 3Gb DDr5, Video Card PciE. Corsair FUL ATX CASE with Thermaltake 600W PSU. Dual 27” Display Samsung 1920x1080 VGA DVI. Microsoft Mouse Keyboard Kit. Incluye: No Break APC BackUP RS 1500VA (3 PZA) Computadoras: Especificaciones: MOTHERBOARD GIGABYTE MODELO GA-990FXA-UD3 C/SONIDO/RED, PROCESADOR AMD FX-8350 4.0GHZ 8 NUCLEOS, MEMORIA RAM DDR3 32GB PC1600, 2 DISCOS DUROS SSD 480GB KINGSTON, DVDRW 22X, CASE THERMAL TAKE V3 BLACK EDITION, FUENTE DE PODER THERMAL TAKE 750W, TARJETA DE VIDEO 3GB DDR5 GTX780, TECLADO USB, MOUSE USB OPTICO, MONITOR LED 24" LG. | 1
LABORATORIO | 254 | CIQ | INFRAESTRUCTURA | 578-7 | 22802-7 | Equipo | EQUIPO DE LABORATORIO: MARCA: Cary Eclipse Bundle includes WinFLR. Xenon flash lamp. Excitación: 200–900 nm, Emisión: 200–900 nm. Scans at 24,000 nm/min. Detector Fotomultiplicador R928 y Fotomultiplicador separado de referencia R928. Longitud de Onda variable Incluye: Software and Desktop, Multicell Holder 4 Position. Peltier Thermostatted y Rapid Mix Accessory, Pneumatic Drive. Puesta en marcha. | 1
LABORATORIO | 255 | CIQ | INFRAESTRUCTURA | 578-8 | 22802-8 | Equipo | Equipo de Laboratorio. Marca: Felisa Justificación: Equipo indispensable para la esterilización de todo el material de laboratorio: Recipiente de cultivo, soluciones, pipetas, etc Especificaciones: Felisa FE-399 Autoclave vertical digital programable rango de temperatura de 100 – 130 °C, presion maxima de operacion 1.9 kg/cm2 3000 watts 120v, 25 amp. Dimensiones interiores 30.0 x 60 cm. Modelo automatico. Display digital. Reloj hasta 99.59 hrs. Tanque interior y canastilla de acero inoxidable. Elementos calefactores tipo inmersion blindados. Doble valvula de seguridad. Manometro de caratula. Drenado de vapor lento o rapido. Nacional. | 1
LABORATORIO | 256 | CIQ | INFRAESTRUCTURA | 577 | 22803 | Pza. | Probe o Sonda para muestras líquidas One NMR 1H-19F/15N-31P 5mm. PFG, VT 700MHz. Sonda para Resonancia Magnética Nuclear de 700 MHz, OneNmr Probe, esta Sonda combina la capacidad tradicional para hacer experimentos de Detección Directa con excelente perfomance y sensibilidad en 13C y Heteronuclear y en 1H y la capacidad Detección indirecta en una misma sonda sin necesidad de cambiar de Sonda, teniendo dos sistemas de Bobinas para trabajar ambos experimentos lo que al convierte en dos sondas en una Probe con capacidad de realizar experimentos de detección directa y detección indirecta con alta Sensibilidad. Su diseño permite tener una gran sensibilidad para núcleos de alta y baja frecuencia, excelente homogeneidad de radiofrecuencia, excelente sensibilidad ad al lock y tolerante a las sales. Posee un alto desempeño tanto para frecuencias alta (1H-19F) como para bajas (15N-31P)ya sea usado como observador o desacoplador en los experimentos. Gran desempeño en el gradiente en Z, activamente blindado que produce gradient es rectangulares sin corrientes eléctricas de Eddy para obtener el mejor defasamiento por unidad de tiempo. Rango de temperatura: -80°C a 130°C La Sonda OneNMR tiene una sensibilidad excelente en ambos canales. 1H señal/ruido: 1150:1, 13C señal/ruido: 460:1 Install, conect to existing spectrometer, shim for optimum homogeneity reasonable efforts to meet the published specifications. However, probe performance cannot of exisiting equipment. This service assumes spectrometer system is in full working condition an Agilent compliant in configuration. Any repairs or adjustments to the system, including magnet cryoshims, are not included and will be billed separately if necessary to complete the installation. | 1
LABORATORIO | 257 | CIQ | INFRAESTRUCTURA | 576 | 22804 | Equipo | SISTEMA DE CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS DE ALTA RESOLUCIÓN CON BOMBA CUATERNARIA, INYECTOR AUTOMÁTICO, HORNO DE COLUMNAS, DETECTOR DE ARREGLO DE DIODOS, COLECTO DE FRACCIONES DE ESCALA ANALÍTICA, ESTACIÓN DE TRABAJO CON SOFTWARE, PC E IMPRSORA. I.- BOMBA CUATERNARIA MARCA ALIGENT TECHNOLOGIES MODELO 1260 INFITY. Especificaciones del Sistema Hidráulico. Sistemas de pistones dual en serie servo controlados flotantes. Capacidad de Stroke variable y automático para ajustar los gradientes según la viscosidad del disolvente de forma automática o manual desde la estación de trabajo. Capacidad de flujo continuo con el mínimo volumen muerto de gradientes para obtención de picos con buena resolución y con el menor ruido posible en el detector. Válvula activa de alta velocidad para proporcionar hasta 4 disolventes para formar gradientes cuaternarios. Intervalo de flujo: Desde 0.001 a 10.0 ml/min, en incrementos de 0.001 ml/min. Intervalo de presión: Intervalo de operación 0-600 bar, información de gradientes. Gradiente y mezclado cuaternario de baja presión, usando una válvula proporcionadora de alta velocidad. El volumen muerto deberá estar entre 800-1100 ul. Precisión de Composición para el gradiente: <0.20% SD, a 0.2 y 1 ml/min. Precisión de flujo: < 0.3% RSD (típicamente < 0.15 % RSD) Compensación de comprensibilidad: Seleccionable por el usuario basado en la fase móvil y su grado de comprensibilidad. Intervalo de pH de: 1.0-12.5 Incluye sistema de lavado de sellos para los pistones. Comunicación: Salida análoga 2mV/bar, para monitoreo de presión, interfase CAN-Bus, Control Area Network, comunicación HP-IB, RS 232C, APG-remote estándar. Sistema de seguridad y mantenimiento: Diagnóstico extensivo, detección de errores y su proyección en pantalla, detección de fugas, bajo voltaje en áreas de mayor mantenimiento. Diagnóstico extensivo, detección de errores y su proyección en pantalla, detección de fugas, bajo voltaje en áreas de mayor mantenimiento. Hecho de material plástico de alto impacto reciclable. Condiciones ambientales de operación de 4 a 55 °C de temperatura constante, y humedad no condensada <95%. Características de GLP Retroalimentación para mantenimiento preventivo (EMF) para el continuo monitoreo del instrumento y de su uso en términos de solvente usado con límites pre-establecidos por el usuario y con capacidad de enviar mensajes recordatorios cuando se superen estos límites. Bitácora electrónica de mantenimiento y errores. II.- MICRODESGASIFICADOR. Incluye un microdesgrasificador interconstruído en la bomba cuaternaria con capacidad de desgasificar hasta 10ml/min por canal y cuenta con cuatro canales, uno para cada disolvente de la bomba. El desgrasificador cuenta con bajo volumen interno (1 ml para cada canal) para un rápido y fácil paso de flujo, purgado y cambio de disolvente, los materiales en contacto con el disolvente son inertes a la fase móvil PTFE, FEP, PEEK. III.- INYECTOR MUESTREADOR AUTOMÁTICO. Marca Agilent Technologies modelo 1260 infinity con capacidad de 100 muestras en viales de 2ml en un intervalo de 0.1 a 100 microlitro. Con una extensión de volumen de hasta 1500 ul para poder inyectar en columna desde 10 ul hasta 1.5 ml. Precisión típica <0.25% RSD de 5 a 100 ul y de 1% de 1 a 5ul. Intervalo de viscosidad de 0.2 a 5cp. Volumen mínimo de inyección de 1 microlitro en una muestra de 5 microlitros. Purga continua a través de la aguja con el fin de eliminar operaciones de lavado. Capacidad adicional de programación de operaciones de pre-tratamiento de la muestra tales como: adición de estándar, dilución, mezcla, velocidad de succión e inyección para diferentes viscosidades, tiempo de espera y programación de lavado del sistema de inyección pre o post inyección, con operación electrónica que elimina la necesidad del uso de gases. Incluye: tres Racks de muestras uno de 100 viales de 2ml, otro de 40 viales de 2ml y otro de 15 viales de 6ml. IV. COMPORTAMIENTO TERMOSTATADO DE CALENTAMIENTO DE COLUMNAS. Marca Aligent Technologies modelo 1260 infinity para colocar, calentar o enfriar las columnas para cromatografía de líquidos de alta resolución, controlado por un sistema Peltier, intervalo de temperatura desde 10°C debajo de la temperatura ambiente hasta 80°C, en pasos de 0.1 grados centígrados, estabilidad de la temperatura de +/-0.15%°C. Exactitud de la temperatura de 0.8°C El comportamiento está dividido en 2 secciones con volúmenes internos de 3 microlitros en una sección y 6 microlitros en la otra sección, cada sección podrá programarse de manera independiente. Acepta hasta 3 columnas de 30cm cuenta con la capacidad de identificación electrónica de columnas por medio de un chip de memoria para cada columna comunicado a través de radiofrecuencia con el compartimiento de columnas en el que puede ser programada la información del No. De catálogo. No. De serie de la columna, fase estacionaria, tamaño de particula, volumen muerto, presión máxima, temperatura máxima, pH máximo y No. De inyecciones (estos datos pueden ser integrados automáticamente al método para fines de auditoría GLP). Incluyen un kit de 3 identificadores de columna. V.- DETECTOR ULTRAVIOLETA.- VISIBLE DE ARREGLO DE DIODOS. Marca Agilent Technologies modelo 1260 Infinity con un intervalo espectral de 190-950 nm. Con fuerte dual de deuterio y tungsteno con selección automática, slit programable de 1, 2, 4, 8 y 16nm unidad óptica de cerámica de alta estabilidad térmica con arreglo de diodos con 1024 elementos con una resolución óptica menor a 1nm, con medición de ruido de +/-, 0.8x10-5 unidades de absorbancia a 254 nm y 750nm Intervalo programable de detección de 2 a 400nm, en pasos de 1nm. Exactitud de la longitud de onde de +/- 1nm utilizando un filtro de óxido de holmio integrado en el equipo para operaciones de verificación de alineación y exactitud de la longitud de onda; acceso frontal para operaciones sencillas de cambio de celda de flujo y lámparas pre-alineadas. Velocidad de lectura de 20 Hz y hasta 8 señales al mismo tiempo. Incluye un celda de flujo de acero inoxidable de 5uL que soporta una presión de al menos 120 bar para su uso con columnas de alta velocidad. Cuenta con control de temperatura de la óptica para una mayor estabilidad de la línea base. VI. COLECTOR DE FRACCIONES. Marca Agilent Technologies modelo 1260 Infinity Para escala analítica, capacidad de flujo máximo de 10mL/min, cuenta con un sensor de volumen muerto para el cálculo de la colección de fracciones y consiste en un led y un fotodiodo que trabajan a 654nm. La válvula tiene un volumen muerto de máximo 15uL y un tiempo de switcheo de <100 milisegundos soporta una presión de al menos 6 bares. Puede utilizar diferentes tipos de charolas de viales, tubos, pozos. Tiene la capacidad de colectar a través de una referencia de longitud de onda o en función del tiempo. Cada uno de los módulos del HPLC cuenta con diagnósticos en línea, bitácora electrónica del uso de cada módulo que permite al usuario tener retroalimentación para el mantenimiento preventivo, cada uno de los módulos cuenta con un detector de fugas que permita identificar en que módulo se encuentra la VII.- ESTACIÓN DE TRABAJO Incluye una estación de trabajo con PC, Monitor e Impresora HP *Procesador; Intel Xeon E3-1225 3.1 6M 4C (Quad Cores) 95W GT2 CPU 1333 MHz Front Side Bus. °Chipset: Intel Q45Express °Memoria RAM: 4GB (2X2GB) (DDR3-1333 nECC RAM). Disco Duro: 500 GB STA 6gb/s 7200 Hard Disk Drive *Tarjeta de Video: Integrated Intel Graphics P3000 *Network: LAN I/O Integrated Intel 82567LM Gigabit Network Connection. *Drive Optico: 16XDVD+-RW Super Multi. *Audio: Integrated High Definition Audio With Realtek 4 channel ADI 1884 codec. Puerto Adicional: RS232 Serial Port-2 en total *Puertos USB: 4 puertos forntales-6puertos traseros. *Sistema Operativo: Microsoft Windows 7 Professional 32 or 64 bit instalado. *Monitor Flat Panel Planco LCD (5:4, 19 pulgadas, formato estándar). *Impresora Laser Jet *USB 2.0 Printer Cable (A-B), 3-metros. *Licencia de software core Agilent Technologies OpenLab para el control del HPLC *Driver de control para HPLC 1260 marca Agilent Technologies *módulo Agilent Technologies 3D para el procesamiento espectral. VIII.- Consumibles y periféricos Tubería Peek de 0.1mm y de 0.25mm DI de 5mts. De longitud cada una con 10 conectores Peek Largos y un cortador de tubería peek. Kit de tres columnas C-18, C-8 y FENILO, de 15cm de longitud. 4.6 mm, de DI y 5 micras de tamaño de particula. Paquete de 500 viales claros de 2ml, con tapa de rosca Paquete de 10 frits de porcelana para la fase móvil. Incluye instalación del sistema completo y la familiarización del equipo en sus instalaciones. | 1
LABORATORIO | 258 | CIQ | INFRAESTRUCTURA | 575 | 22805 | PZA | DIFRACTRÓMETRO DE RAYOS X MONOCRISTAL SUPERNOVA DUAL (Cu y Mo) CON DETECTOR EOS S2 CCD Y SISTEMA CRIOGÉNICO CRYOJET5 CON RANGO DE TEMPERATURA DE 85 A 400K. Microfuentes de Cu y Mo de potencia máxima 50W. Con sensor de temperatura en cada fuente. Para una óptima estabilización térmica del haz se requiere recirculación de líquido debido a un mayor coeficiente de refrigeración. Recirculación cerrada del líquido basado en disipación del calor originado por medio de líquido-aire en sistema cerrado y sin necesidad de instalación adicional de suministro de agua. Las microfuentes disponen de un sistema de espejos focalizadores multicapa en sistema evacuado y alineamiento motorizado remota por software. Haz de alta pureza. Forma definida y estable. Potencia máxima 50W. Tamaño de haz sobre cristal (FWHM): 140mm Tiempo de apertura y cerrado de shutter: 0.003s. Control de ajuste y calibrado del sistema fuente óptica en remoto. No partes mecánicas que afecten al sistema Vibraciones. Bajo consumo. Alta intensidad. Binado Flexible: Modos 1x1, 2x2 y 4x4, Automático dependiente de Theta, Manual por usuario, Diferente binado en un mismo experimento. VENTAJAS: Mejor sensibilidad datos débiles (binado 4x4 theta altos) Mayor rango dinámico datos fuertes (binado 1x1). Función inteligente de combinación. Control de Sensibilidad y Binado (SSC): Combinación automática de selección de binado basado en datos observados, Control manual, Selección según modo, datos de mejoramiento de calidad o velocidad. VENTAJAS: Basado en datos observados la selección de binado y control de sensibilidad proporcionan el mejor dataset, Reducción de niveles de ruido. Velocidad de medida: Aproximación a shutterless mode en términos de eficiencia en los tiempos de toma de datos. VENTAJAS: Reducción de tiempos de lectura según binado aproximando a shutterless mode. Gracias a SSC los experimentos se reducen en tiempo debido a la optimización de sensibilidad y rango dinámico. Beneficios: Hasta un 40% de compresión de imágenes, Transferencia más rápida, Procesado multi-core más rápido. Distancia detector-cristal más cercana: Más datos por imagen. Mayor eficiencia de detección. Diseño modular: Detectores fácilmente intercambiables, Actualizaciones a otros detectores de mayor generación, Reducción de componentes, menores costos de operación. Tecnología patentada por Agilent Technologies de montaje de chip: Montaje reversible que evita delaminación. Sistema criogénico CRYOJET5 con rango de temperatura de 85 a 500k. Sin partes móviles, bombas o compresores, con estabilización de la temperatura de selección en un tiempo mínimo (5min para 100k) dewar de 75 litros, Apagado y puesta en marcha automáticas desde el software CRYSALIS. Software para adquisición y tratamiento de los datos CRYSALIS, tanto para experimentos con moléculas pequeñas como para proteínas, compatible con los sistemas operativos habituales del mercado. El software de control además, permite la toma de datos automatizada de muestra de cristal único y el tratamiento de datos de monocristal, indexado, estrategia de recogida y reducción de datos. a) Licencia multiusuario y multilocalización b) Actualizaciones gratuitas, c) Control de dispositivos: Módulo estrategia (<10s) 1. Estrategia para altas presiones. Gemelos: 1.- Toma de datos de cristales multicomponentes: Experimentos multilongitud de onda, Cu y Mo, Experimentos multi-temperatura. 1.- Auto apagado después de experimentos. 2.- Rampas pre-y post-experimento. Auto rampas del generador. Auto centrado del cristal. Corrección por des-alineamiento o movimiento del cristal. Recuperación de datos por 1.- Formación de hielo, 2.- Movimiento de cristal, 3.- Fondo desigual. d) Interfase (GUI) Herramientas, Ventana principal, Control de información, Control de dispositivos. 1.- Shutter 2.- Fuentes 3.- CCD 4.- Cryo 5. Rayos X 6.-Nivel de N21 7.- IO (cabina/emergencia). Información de parámetros del cristal y reducción de datos. Cambio Small Molecular/Protein. e) Medida Pequeña molécula. Screning, Análisis de datos de pre-experimento, Cálculo de estrategia, toma de datos, Reducción de datos. F) CellCheckCSD. Búsqueda de estructura en CSD relacionadas con los parámetros encontrados de la celda unida. G) Estrategia. Parámetros Celda Unidad, Parámetros estrategia 1.-Resolución 2.- Simetría Laue o espacio recíproco 3.- Distancia detector 4.-Quiralidad o Friedel Mates, Modo de estrategia 1.-Complemento 2.-Redundante 3.-Limitado en tiempo 4.-IUCr límite (98.5%). Predicción de tiempo de medida. 1.- Basado en pre-experimento o I/sigma, Estrategia 1.- Frames y longitud de experimento. Redundancia o completitud, Operaciones (Autochem/película/Cryo/…) h) Datos Crystal, Información de celda, Fórmula química, Valor Z, Parámetros de equipo, Average unit cell from Proffit, Final unit cell for selected space group, Toma de datos, Progreso de la medida. A Omega, theta, kappa, phi, distancia detector. B. Tiempo de medida. Reducción de datos: Corrección de Absorción, Escalado. Grupo Espacial, Información de las correcciones por absorción en caras indexadas, información de multicomponentes en genelos, Resultados (R i/sigma. Redundancia. Completitud,… Mosaicidad. Automática Manual. Resolución de estructuras. Automática Manual. Resolución de estructuras. Autochem. WinGX. Olex Crystales. Jana Formatos para proteínas. XDH. MOSFLM. DENZO. Difracción de Polvos. Experimentos a Temperatura Variable. Peak Hunting. Búsqueda Celda Unidad. Ewald. CSD Modelo de Instrumentación. Transformación de red. Gemelos/Multicristales. Inconmesurados/Quasi-cristales. Reconstrucción de Precisión. Modelado de cristal (Face Indexing) Formatos de detectores externos. Dectris (PILATUS) Rigaku (Rigaku d*trek) Bruker (AXS-_SAXI), MAR-Research (MAR CCD), Sincrotrón. Geniómetro de 4 círculos con geometría kappa y capacidad de carga de 1,5kg para soportar aditamentos externos que faciliten la posibilidad de aplicaciones avanzadas (p. Ej: Celdas de alta presión customizadas) sin comprometer la resolución de los ejes del goniómetro. Sistemas de protección anticolisión por harware y/o software. Brazo de detector motorizado para la óptima instalación de detectores propios de la marca Agilent como de otros fabricantes. Goniómetro de 4 círculos (geometría Kappa) Carga máxima eje Phi: 1,5kgs. Resolución: 0.00125°Omega y Theta, 0.0025° Kappa, 0.005° Phi. Velocidad de barrido: 0.005 a 3°/sec Rango angular CCD: -115 A 157° Distancia de detector Eos s2 CCD –cristal 40- 150mm. Control de todos los círculos mediante software. Protegido frente a colisiones por hardware y software. Control de todos los círculos mediante software. La más alta resolución angular de los difractómetros comerciales, significantemente por encima de los requerimientos del IUCr. Detector de área EOS S2 de alta sensibilidad para radiación de Mo/Cu, apto tanto para la deteminación de estructuras con molécula pequeña como para ensayos de “screening” con proteínas. Que el control de los parámetros de funcionamiento del detector, incluido su movimiento sea realizado mediante software. Detector de tecnología CCD combinado automático y manual, y control automático de la sensibilidad en modo estándar, medio y alta para maximizar el rango dinámico. El control de sensibilidad mejora de la relación señal ruido y ajuste del tiempo de exposición y sensibilidad. Esta tecnología amplifica las señales débiles a ángulos theta altos y de mayor resolución. Gracias al binado ajustable se obtiene un tamaño de pixel adecuado para obtener: mayor resolución espacial y mayor rango dinámico (binado 1x1 ó 2x2) o mayor detectividad, menor tiempo de procesado y menores ficheros de datos (binado 4x4). Las reflexiones fuertes, donde se requiere alto rango dinámico y las reflexiones débiles donde la sensibilidad es un factor esencial, hacen requerir un binado acorde a las características de las señales mencionadas. El binado automático permite a su vez medidas multiheta combinadas para el ajuste óptimo de la lectura de la señal en un mismo experimento. El sensor es continuo evitando gaps que requieren máscara para la corrección de datos. Alta linealidad de chip y alta ganancia. Resolución analógica-digital de 19 bits reales. El EOS S2 presenta las siguientes ventajas gracias a las siguientes características ofertadas: Control de Sensibilidad. Tecnología similar a parámetros ISO, Detección automática de ajuste de amplificación de señal , Mejora de estadísticos como I/o y R int. VENTAJAS: Mayor sensibilidad para datos débiles, mayor rango dinámico datos fuertes. 6.- Autochem 2.0 software para determinación automáticas de estructuras. Desarrollando en exclusiva para Agilent por los autores OLEX2 (OlexSys y Universidad de durham) Completamente integrado a CRYSALIS. Automático y concurrente con la toma y reducción de datos. Asignamiento tipo Fourier de átomos, Apoyo grupos multi-espaciales, Trabaja con y sin fórmula química. Acceso directo a OLEX2 para manipulación de estructura. Generación de reportes. Tasa de éxito demostrado en mas de 2500 estructuras depositadas. | 1
LABORATORIO | 259 | FARMACIA | INFRAESTRUCTURA | 518 | 22785 | Equipo | Termociclador COMPACTOMarca Thermo Scientific Piko de 24 pozos, Piko Thermal Cycler para PCR en Tiempo Real de operación SILENTE. Con dimensiones en ANCHO de 300 mm; en LARGO de 230 mm; en ALTURA de 310 mm. Peso TOTAL de 10 kg. Rango dinámico de 10 órdenes de magnitud. Uso de energía de 200 W máximo (operación a 120V/60Hz).Configuración disponible en dos formatos: FORMATO#1 (ELIGIR UNO)para placas de 24 pozos, volumen de muestra: de 5 a 50 μl(para 24 pozos) ó tiras de 8 tubos con tapa;FORMATO #2 (ELEGIR UNO): para placas de 96 pozos,volumen de muestra: de 5 a 20 μl (para 96 pozos)de ¼ de tamaño de las microplacas convencionales (NO INTERCAMBIABLES)-, pero conservando el estándar industrial mediante marcos- y la capacidad de muestra; placas UTW (ultra-thin wall, por sus siglas en inglés, es decir: PAREDES ULTRADELGADAS Y ULTRATRANSPARENTES) de .15mm de espesor quepermite realizar PCR más eficientes, rampas más rápidastiempos de PCR cortos, protocolos de PCR muy reducidosy ahorro significativo de consumibles; placas fabricadas con polipropilenovirgen GRADO MÉDICO. Sistema de energía eléctrica de extremo ahorro y ultra-bajo consumo; diseño de uso PERSONAL para ser utilizado en aplicaciones de campo; regulación de temperaturas por SISTEMA PELTIERde alta precisión y control para qPCRMáxima velocidad de calentamiento: >5°C/seg; máximavelocidad de enfriamiento: 4.5°C/seg; rango de temperatura:4 a 99.9°C; rango de precisión de temperatura: ±0.2°C; rango de uniformidad de temperatura: ±0.3°C a 95°C;tapa térmica con rango de temperatura de: 30 – 110°C;control de la tapa térmica: ajuste automático de la temperatura y presión; (UTW) sistema de reducción de gasto de reactivos, consumibles, plásticos y desperdicios (UTW) Optica de 5 LEDs independientes para su reposición); SIN FILTROS;rango de excitación 475 – 640 nm; detección CCD (Charge-coupled Devices, por sus siglas en inglés) de última generación; rango de detección de: 520 a 740 nm; óptica de 5 canales para realizar multiplex y cuantificaciones confiables y reproducibles unico en el mercado;SOFTWARE de control automático ó control remoto personalizado de PCR, con software que permite el control remoto de cualquier ensayo de qPCR on-line desde una computadora personal; permite alternativamente salvar protocolos de qPCR en una memoria tipo USB y/o descargarla al termociclador para uso software que incluye módulos para cuantificaciones relativas o absolutas,análisis de curva de fusión, análisis y genotipificación;descriminación alélica; módulo para HRM –HIGH-RESOLUTION-MELTINGpor sus siglas en inglés; con algoritmos que proveanuna normalización de los datos sin la necesidadde un COLORANTE de referencia externa; Sensibilidad: UNA COPIA; Multiplex: hasta 4 targets/blancos y un quinto canal para el Gen de referencia.Tiempo de escaneo para 4 canales/multiplexing: <10sCanales de Detección REQUERIDOS:Excitación (nm)475-500515-535570-590600-640475-500Emisión (nm)520-550557-590615-650666-740520-590Colorantes pre-calibrados:FAM, SYBR GreenHEX, Yakima YellowROX, Texas RedCy 5SYBR Green for HRM,Single plex FAM, SYBR GreenINCLUYE: Laptop, No break con capacidad de 40 min.ABgene Strips of 8 Low Profile Tubes Flat Caps24-well Piko PCR plate, Clear(Tubos para PCR para Termociclador Modelo PIKO)Adhesive Seal for Piko/PikoRealMaxima® SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X)1000 reacc.Marca Thermo Scientific(Existencias: 1 equipo, salvo venta) | 1
LABORATORIO | 260 | FARMACIA | INFRAESTRUCTURA | 573 | 22786 | PZA | Sistema de análisis de imágenes marca Nikon, fabricación japonesa sistema de análisis de imágenes para microscopio Nikon Eclipse E400 consistente de: Dispositivo de adquisición de imagen digital a color DS-Ri1 de alta resolución con 12.7 millones de pixeles (4,076x3,116) no interpolados, excelente calidad para niveles bajos de fluorescencia, aplicaciones de campo oscuro y documentación; el mecanismo de integración de la cámara CCD enfriado provee un bajo nivel de ruido, imágenes con alto contraste con fluorescencia débil y en especímenes que requieren largo tiempo de exposición , enfriada por Peltier a-10 grados centígrados de la temperatura ambiente. Tiempo de exposición de hasta 600 segundos.Incluye ordenador para manejo de software controlador DS-U3 con interface IEE1394a/b, con corrección de 13 pasos. Zoom digital de 5 a 2400%. Disparo a intervalos de 5s a 12h. Formato de archivo: BMP, TIFF, JPEG, JPEG2000. Interface: IEEE1394a/b. Software incluido NIS-Elemets F. Cable I/F para cámara DS 20-26 Tarjeta PCI IEEE1394b Express Cable Firewire fuente de alimentación 100-120V.Cable de alimentación eléctrica.Adaptador de Montura c, 0.7X.Nota: requiere computadora con ranura PCI Express 2.0x Sistema Operativo Windows 7 Professional o Ultimate 32 o 64 bits, si usted lo requiere podemos cotizarle la computadora.Reglilla micrométrica para platina, 1 mm/100 divisiones, necesaria para calibrar el sistema Nis-Elements investigación avanzada: paquete de adquisición y análisis, incluye controladores (drivers) para cámara y microscopios motorizados Nikon (Excepto RFA). Módulos incluidos: Interpretador avanzado; comparación en vivo; mediciones de tiempo; automedición; alto rango dinámico (HDR); PILA EN z; Múltiples posiciones de platina; múltiples canales de fluorescencia; captura en memoria RAM; adquisición de películas en formato AVI; interfaz; grafica de múltiples ventanas; capa de notas; visor para imágenes. Captura de imagen SNAPSHOT para publicaciones. Aritmética de imagen, filtro de morfología; capas binarias; observación de volumen con creación de AVI: Procedimiento para observar imágenes en volumen y creador de películas; vista de montaje; proyecciones máximas y mínimas; procedimiento ND, Observación de razones y gratificación; pegado de imágenes para captura de especímenes en una sola imagen; comparación en vivo; creación de macros; interprete avanzado ; depurador de macros y visor de variables; LOOPING y BATCHING; Medición automática, catalogo de objetos, herramienta de inspección de objetos en vivo, herramienta de inspección de objetos en vivo, herramientas de región de interés y estadísticas; segmentación, colocalización , clasificador por pixel, KYMOGRAHP, medición de volumen, generador de reportes, capas vectoriales, formato de imágenes multidimensionales ; ambiente multiusuarios. Nota: se requiere de controladores (drivers) para dispositivos de otras compañías. Para aditamentos y módulos opcionales visite http:/www.tecnicaenlaboratorios.co/cubo de filtros cf-l-b-2e/c consistente de: filtro de excitación EX465-495, ESPEJO DICROITO dm sos, filtro barrera 54 555-5. Cubo de filtros EF-A-G-2EC consistente de filtro de excitación EX 528-553, espejo dicroico . Objetivo CFI flúor 20x, apertura numérica 0.5 distancia de trabajo2.1 mm. Con sistema de resorte. Objetivo CFI plan flúor 40x, apertura numérica 0.75 distancia de trabajo 0.66 mm, con sistema de resorte.Objetivo CFI PLAN Flúor 100x, apertura numérica 1.3, distancia de trabajo 0.2mm, con sistema de resorte, para uso con aceite de inmersión, sistema de seguro para evitar daño al objeto. La instalación y capacitación del uso del equipo son sin costo(D.F. Y área metropolitana)Incluye computadora | 1
LABORATORIO | 261 | FARMACIA | INFRAESTRUCTURA | 572 | 22787 | Equipo | HPLC Alliance XE WatersINCLUYE:1 Sistema de SeparaciónDescripción:Sistema de Separación Modelo Waters Alliance 2695 Analítico y semi preparativo. Diseño de Bomba de Pistones de operación servo mecánica independientes controlados por Microprocesador dispuestos en Serie con retro-alimentación de dos transductores de presiones. Bomba Cuaternaria con formación de mezclas a baja presión a través de válvula proporcionadora de alta velocidad. Sistema de Inyección automática de operación eléctrica con capacidad de alojar hasta 120 viales. Degasificador en línea para acondicionamiento de 4 disolventes de fase móvil. Capacidad de control de Temperatura del Compartimento de Muestras y de Columnas.Capacidad:. Intervalo de Programación de Flujo de 0.001 a 10.00 ml/min en incrementos de 0.001 ml/min.. Número de Eluentes: 4. Precisión del Flujo </= 0.075% RSD o >/=0.02 min de SD basado en tiempos de retención. Precisión de la Composición al Mezclado de </= 0.15% RSD o </=0.02 min de SD a basado en tiempos de retención 1 ml/min. Exactitud de Flujo de +/- 1.0% o 10 microlitros/min. Exactitud de la Composición al mezclado de +/- 0.5% absoluto independiente de la contrapresión. Intervalo de Composición: de 0.0 a 100.0 en incrementos de 0.1%. Límites de Presión Superior e Inferior Programables. Límite de Presión de 5000psi. Pulsación de la Presión </= 2.5% a 1ml/min. Compensación de la Compresibilidad: Automática y Continua. Volumen de Retraso Efectivo:<650 microlitros independiente de la contrapresión a 1ml/min. Sistema de Lavado de Sellos: Integrado, Activo y Programable. Programación del Gradiente: 11 Líneas pre programadas cóncavas, convexas y lineal y sus combinaciones. Funciones de Purga Humedad/Seca: Automática a través del Panel Frontal. Intervalo de pH de operación de 1.0 a 12.0 los materiales de construcción permiten el empleo de Ácidos o Bases hasta con concentraciones de 1M y disolventes orgánicos en concentración de hasta 100%.. Degasificador de Fase Móvil de 4 Canales de selección independiente y dos modos de Operación (Encendido o Apagado). Degasificador en Línea de Membranas permeable a gases. No requiere el empleo de Helio o Baño de Sonicación. Volumen interno para cada canal de degasificación de 500 microlitros. Automuestreador con diseño para operación programada de 120 muestras en viales de 2ml configurado en 5 carruseles de 24 posiciones cada uno. Operación eléctrica que no requiere línea de gas o aire comprimido para su operación. Permite la inyección de hasta 99 repeticiones del mismo vial. Para la preparación de muestras programadas se dispone de las siguientes funciones:Auto Add. Que permite la toma de alícuotas de hasta 10 viales distintos para su posterior inyección lo cual permite procesos de derivatización precolumna, dilución o adición de un estándarAuto Estándard. que permite la inyección repetida de estándares en una secuenciaInyecciones Prioritarias. Que permite la inyección prioritaria de una nueva muestra sobre una secuencia ya establecida. Intervalo del volumen de inyección de 0.1 a 100 microlitros y con opción de 0.1 a 2000 microlitros (2 ml) Modo semipreparativo. (Se incluye jeringa y loop semipreparativo). Permite la selección de la velocidad de toma de muestra en función de la viscosidad de la muestra (5.0, 2.5 o 1.0 microlitros/segundo) La viscosidad de disolventes cromatográficos a 20°C se reporta entre 0.27cp para Metil-Butil-Eter y 5.80 cp para Alcohol Bencílico (con 1.00 cp para el Agua). Mezclas de estos disolventes pueden duplicar su valor de viscosidad ejemplo: 1.2 cp para Etanol y una mezcla 50:50 etanol/agua tiene viscosidad de 2.95 cp. Precisión del volumen inyectado con RSD inferior a 0.5% en volúmenes de 5 a 80 microlitros. Contaminación cruzada (sample carryover) de 0.1% y de 0.038% o 9.61 nanolitros con lavado de aguja de inyección. Control de la Temperatura del Compartimento de Muestras de 4 a 40°C programable en incrementos de 1°C. Dispositivo de Control de Temperatura de las Muestras a través de tecnología Peltier de operación eléctrica que no requiere de baños externos de temperatura controlada o gases enfriadores. Lavado de Aguja de Inyector Integral, de Operación Activa y Programable. No requiere de viales de enjuague. Exactitud del Volumen Inyectado +/- 1 microlitro (+/- 2%) al inyectar 50 microlitros. Linealida del Inyector superior a 0.999 de Coeficiente de Correlación para volúmenes entre 1 y 100 microlitrosHORNO PARA COLUMNAS. Compartimento de Columnas con Intervalo de Operación desde 5°C arriba de la Temperatura Ambiente hasta 65°C. Estabilidad de la Temperatura de +/- 0.5°C. Exactitud de la Temperatura de +/- 0.8°C entre 20 y 50°C y +/- 1°C para el resto del intervalo. Tecnología de calentamiento por convección de aire forzado que no requiere baños externos de temperatura controlada. Capacidad para instalar 2 columnas de 30 cm de longitud o 4 columnas de 15 cm de longitud o 5 columnas de 5 cm de longitud. Dispositivos de Seguridad- Interruptor térmico que corta la energía al exceder más de 80°C +/- 10°C en el sensorCharola de recepción de fluidos derivado de fugas- 1 minuto de tiempo de retraso entre la apertura de la puerta del compartimento y corte de energía para enfriar o calentarMateriales de Construcción de Partes Húmedas:. Acero Inoxidable 316, Zafiro, Rubí, Zirconia, Tefzel (ETFE), Teflón (FEP y PTFE), Teflón AF, Fluoroloy G, Fluoroloy-08RDispositivos de Comunicación:Ethernet . Interfase IEEE488. Conector Eventos I/O. Incluye salida a Registrador, Detener el Flujo, Detener Inyección, Iniciar Inyección. Eventos Externos: 4 Programables por Tiempo y de Control desde el Panel Frontal o ExternoCaracterísticas Físicas:. Dimensiones: 57.1x64.8x58.4cm. Peso: 59.1 KgCondiciones de Operación:. Temperatura: 4 a 40°C. Humedad: 20 – 80% Sin Condensación. Ruido Acústico: <65 dB. Voltaje: 85 a 132 Vac o 180 a 250. Frecuencia: 47 a 63 Hz. Consumo: 950 VA (máximo)El modulo Alliance es acoplable directamente al detector de masas QDa sin ninguna adaptación y este detector es controlable por el software Empower 3.1 Detector Ultravioleta - Visible de Arreglo de Diodos 2998.Descripción:Detector de Ultravioleta – Visible de Arreglo de Diodos Modelo Waters 2998Capacidad:. Intervalo de Longitud de Onda: 190 a 800 nm. 512 Diodos en el Arreglo de Diodos. Resolución Óptica de 1.2nm. Deriva de Línea Base menor o igual a 1.0 x10-3 UA/hora. Linearidad menor o igual al 5% a 2UA a257 nm con propilparabeno. Lámpara de Deuterio con Software de Optimización de Energía que garantiza la misma respuesta desde el inicio al fin de la vida útil de la lámpara. Capacidad de Programación de la Longitud de Onda durante toda la corrida. Diagnóstico y Verificación de Funciones interconstruido. A través de software en forma remota. Acceso frontal a reemplazo de celdas y lámpara (prealineados). Celda de flujo de 10mm de paso de luz, 8 microlitros de volumen interno y 1000 psi de límite de presión. Diagnóstico extensivo en cada inyección al verificar el espectro de la lámpara de Deuterio y calibración de la longitud de onda. Filtro de 2o. Orden de operación automática en la región del Visible y hasta 800 nm. Diseño de Celda “Taper-Beam” que corrige por efectos de pérdida de energía por índice de refracción y optimiza el paso de luz por la celda. Lámpara garantizada por 2000 horas de operaciónMateriales de Construcción de Partes Húmedas:. Acero Inoxidable 316, Sílica Fundida y TeflónDispositivos de Comunicación:. IEE488. Entradas Analógicas: Dos señales de Disparo. Salidas Analógicas: Dos salidas Analógicas para Integrador/Registrador y dos Eventos ProgramablesCaracterísticas Físicas:. Dimensiones: 29.0x61.0x22.0cm. Peso: 14.3 KgCondiciones de Operación:. Temperatura: 4 a 40°C. Humedad: 20 – 80% Sin Condensación. Voltaje: 100 a 230 VAC. Frecuencia: 50/60 Hz. Consumo: 100 VA1 Software Cromatográfico Empower 3Descripción:. Software de Control del Instrumento, Adquisición y Administración de la Información Cromatográfica Waters Empower 3Capacidad:. Tecnología: Aplicación de 64 bits. Administración de la Información: A través de una Base de Datos Relacional Integrada tipo Oracle. Sistema Operativo: Windows 7 a 64 bits. Interfase Gráfica: Programa de Aplicación de formato consistente con aplicaciones Windows. Con iconos de acceso rápido a las funciones del programa cromatográfico –Adquisición, Proceso, Reporte- Para el control del instrumento se muestran elementos gráficos permitiendo en forma interactiva la definición de parámetros de operación que son aplicados en tiempo real al instrumento. Ventana para el monitoreo del cromatograma en tiempo real (al mismo tiempo que se adquiere), permitiendo además el cálculo de áreas y concentraciones aunque el cromatograma no haya terminado de adquirirse. Set Points: Los parámetros de operación se editan a través de la pantalla principal en donde se determinan los valores de trabajo de los módulos tales como velocidad de flujo, composición, límites de presión, etc.. Integración y Proceso de Cromatogramas: Herramientas múltiples para el tratamiento de la señal cromatográfica que incluyen funciones como integración manual o automática de la señal, operación sobre cromatogramas (suma, resta, multiplicación, división) con valores constantes o entre cromatogramas, cálculo de derivadas sobre la señal cromatográfica, algoritmos de integración optimizados para una mejor definición del area de picos con resolución inferior a 1 (“apex track”). Cálculo simultáneo a la adquisición (no es necesario que la corrida se complete para integrar el cromatograma). Calibración y Cuantificación: Herramientas de Calibración y Cuantificación que permiten el proceso de estándares y muestras para producir resultados cuantitativos. Incluye la construcción de curvas de calibración con ajuste lineal, cuadrática de tercer, cuarto o quinto orden y punto a punto. Cálculo de muestras por estándar externo, estándar interno y área porcentual o area porcentual relativa. Permite la agrupación de picos por tiempo o nombre y la asociación con curvas de calibración relativa. El reporte de calibración en pantalla incluye la representación gráfica de la curva de calibración y los puntos que la componen (individuales o promediados) con funciones interactivas (reevaluación de la curva, etc.), incluye también la ecuación de la curva y los parámetros de ajuste como factor de correlación (r), factor de determinación (r2) y error estándar. Capacidad de conservar en memoria múltiples calibración para un mismo compuesto o cromatograma. Permite el cálculo de límites de detección y cuantificación. Análisis de Datos: Capacidad de reporte resultados de muestra y estándares en formatos predeterminados, variedad de reportes individuales o compendiados (de varias inyecciones). Tablas de resultados con estadística básica automática en el reporte (media, desviación estándar, coeficiente de variación, etc.) no requiere la importación o exportación de los datos a paquetes de software terceros para estos cálculos de estadística básica. Es posible el reporte de las condiciones de análisis, y de los métodos del control del instrumento para cada una de las muestras calculadas y reportadas.. Información del Detector de Arreglo de Diodos: Obtención de Cromatogramas Tridimensionales, Contorno Espectral e Índice de Espectros. Construcción de Bibliotecas Espectrales y Análisis de Pureza de Picos (Homogeneidad de Elución) a través del algoritmo “Contraste Espectral”. Cálculo a múltiples longitudes de onda de manera simultánea, obtención de “Max Plot” para identificación de co-eluciones o picos cromatográficos “ocultos”.. Campos de Usuarios: Personalización de los criterios de identificación de muestras, a través de “Custom Fields” que permiten la búsqueda de información por identificadores convenientes para el usuario.. Cálculos Personalizados: Facilidad de cálculo para el reporte final de información, es posible realizar cálculos entre muestras e inter-muestras (entre picos). Filtros de Visualización de Información: Para facilitar la búsqueda de información es posible la creación de filtros que hacen la selección de la información por medio de un atributo o valor específico del atributo. Seguridad de Acceso y Control de Cambios: Control de acceso al programa de aplicación a través de nombre de usuario y contraseña para determinar quién emplea el instrumento y quien realiza las operaciones de adquisición, cálculo y reporte; así como capacidad de mantener en memoria las modificaciones realizadas a las inyecciones y las diferentes versiones de los métodos de control y cálculo a través del “audit trail” del software. Soporte a Firmas Electrónicas y Registros Electrónicos. Incluye elementos de implementación de Firmas Electrónicas y Registros Electrónicos de acuerdo con los lineamientos descritos por CFR21 Parte 11.. Respaldo de Información: Herramientas de respaldo y restauración de información, para mantener una copia segura de la información en un medio diferente al disco duro de la máquina. A través de este respaldo es posible mantener la integridad de la información pues los resultados se acompañan de los cromatogramas que los generan, su curva o curvas de calibración que derivan el resultado y los métodos de control del instrumento y de cálculo. Transferencia de Información: Diversos formatos de transferencia de información (importar/exportar) que permiten el intercambio de información de Breeze hacia programas terceros, entre estos formatos se encuentran: AIA, ASCII, .pdf.. Garantía de Actualización del Programa de Aplicación: Garantía de Actualización del Programa de Aplicación Empower con vigencia de 1 año a partir de la fecha de instalación y aceptación por parte del usuario responsable. Durante el periodo de tiempo indicado, cualquier nueva versión del programa de aplicación que sea liberado será entregado al usuario. Requiere Computadora con las siguientes características ( INCLUIDA):. Computadora a 4GHz o Superior. 4 GB de Memoria RAM o superior. 40GB de Disco Duro o superior. CD Writer, Floppy Drive, Mouse, Teclado. Monitor SVGA en resolución 1024x768. Un slot de comunicación disponible para recibir una tarjeta PCI (Interfase de Comunicación). Sistema Operativo Windows 7 Profesional o Enterprise, 64 bits en Inglés. Impresora compatible con el Sistema Operativo elegido1 EMPOWER PERSONAL SYSTEM SUITABILITY OPTION1 EMPOWER 3 METHOD VALIDATION MANAGER1 MODULO PARA SOPORTE DE BOTELLAS DE VOLUMEN MAYOR A 1 lt | 1
LABORATORIO | 262 | FARMACIA | INFRAESTRUCTURA | 521 | 22788 | Equipo | ANALIZADOR BIOQUIMICO 2950D-2 CON TRES MODULOS BIOSENSORES CAPACES DE MEDIR HASTA 6 QUIMICAS (2950D-2). DISEÑADO PARA REPORTAR RESULTADOS EN SOLO 60 SEG O MENOS GRACIAS A LA TECNOLOGIA DEL BIOSENSOR, ESTE EQUIPO UTILIZA ENZIMAS ESPECIFICAS COLOCADAS EN ELECTRODOS QUE PERMITEN LA CUANTIFICACION RAPIDA, OPERA CON UN DISEÑO UNICO DE MANEJO DE FLUIDOS Y CAMARA QUE LO HACEN RESISTENTE A LA OBSTRUCCION CUANDO SE MIDEN MUESTRAS CON UNA ALTA DENSIDAD DE CELULAS, ALGUNAS DE LAS APLICACIONES SON: MONITOREO DE BIOPROCESOS CRITICOS, INVESTIGACION Y PRODUCCION DE BIOCOMBUSTIBLES, QUIMICA SANGUINEA. ESPECIFICACIONES: VOLUMEN DE MUESTRA: DESDE 5 A 65UL TIEMPO DE ANALISIS: 60 SEGUNDOS. PRESION ESPECIFICA DE CADA PRUEBA CV= 2%.LINEARIDAD: +/- 5%. AMBIENTE DE TRABAJO: 15- 35°C Y 10- 90% HUMEDAD. PANTALLA TOUCHSCREEN CONINTERFACE DE USUARIO DIRIGIDA. OPCIONES DE ACCESO A LOS DATOS:ALMACENA LOS DATOS EN UNAMEMORIA EXTERNA, ENVIO DE DATOSPOR RED O ACCESO A LOS DATOS EN EL MISMO EQUIPO EN CUALQUIER MOMENTO. VIDEO DE ENTRENAMIENTO EN LA PANTALLA. OPCION DE LENGUAJES: INGLES, CHINO, FRANCES, ESPAÑOL, PORTUGUES, ALEMAN, KOREANO E ITALIANO. FLEXIBILIDADPARA LA TOMA DE MUESTRAS YA SEAEN TUBOS O PLACAS. FACIL ACCESOPARA EL MANTENIMIENTO. VERSATIL,RESULTADOS ESPECIFICOS DE CADAANALITO MIDE MUESTRAS DE ALTADENSIDAD CON FACILIDAD. INCLUYE (1 UNIDAD DE CADA ÍTEM): SOLUCION DE NaCl PARA INSTALACION DE MEMBRANA (2392), SOLUCION DE FCN PARA VERIFICACION DE MEMBRANA (2363), RACK PARA BOTELLAS DE REACTIVOS CON SENSORES DE NIVEL -2 CAMARAS- (2936), KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (2989), IMPRESORA (2901), PAPEL PARA IMPRESORA (2751), GRADILLA PARA TUBOS DE ANALISIS DE 12 MM DE DIAMETRO (2947), BUFFER PARA DETERMINACION DE GLUCOSA (2357), MEMBRANA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA (2365), ESTANDAR DE CALIBRACION PARADETERMINACION DE GLUCOSA HASTA 2.5 G/L (2776) ESTANDAR DE LINEALIDAD PARA DETERMINACION DE GLUCOSA HASTA 9 G/L. (1531), MEMBRANA PARA DETERMINACION DE LACTATO 4 PIEZAS (2329), ESTANDAR DE LINEALIDAD PARA DETERMINACION DE LACTATO (1530), KIT DE MEMBRANAS PARA GLUTAMINA (2735), KIT DE MEMBRANAS PARA GLUTAMATO (2754), ESTANDAR DE GLUTAMINA 0.005 M (2736), ESTANDAR DE GLUTAMINA 0.008 M (2737), DE GLUTAMATO 0.005 M (2755). TODO ESTO ES INCLUIDO EN UN SOLO EQUIPO. | 1
LABORATORIO | 263 | FARMACIA | INFRAESTRUCTURA | 522 | 22789 | Equipo | Incubadora de CO2 de Chaqueta de Agua con Sensor IR CO2, 115 V 50/60 Hz.Descripción del equipo (General):Incubadora de CO2 de camisa de agua, con cámara de acero inoxidable, perteneciente o similar a la serie 8000 de Thermo Scientific que proporcionan la máxima protección para el cultivo celular así como tecnología comprobada para prevenir la contaminación. Esta serie de incubadoras ofrece al usuario gran flexibilidad para el crecimiento de células. Cuentan con un preciso control de temperatura y estabilidad en todos los parámetros para mantener los cultivos seguros. La tecnología de chaqueta de agua mantiene uniformidad en la temperatura por largos periodos de tiempo. Características Operación:Rápida filtración HEPA produciendo calidad en el aire en menos de 5 minutos Intuitiva Interface de usuario para un acceso rápido y fácil a todas las funciones Ajuste de temperatura, sobrecalentamiento, niveles de Co2 Calibración de temperatura, CO2 (opcional) RH Código auditivo de acceso configurable encendido/apagado, recordatorio de cambio de filtro HEPA, contactos de alarma a distancia, alarmas de rastreo de baja temperatura y alto/bajo nivel de CO2 Pantalla de CO2 y (opcional) O2 y RH Contactos de alarma remotaConstrucciónTriple pared Panel Doble de la puerta interior de vidrio reduce la pérdida de calor y la condensación Esquinas redondeadas para facilitar su limpieza Repisas, soportes y filtros HEPA fácilmente removibles sin necesidad de usar herramientasEspecificaciones técnicasModelo No.: 3422CU.FT./Lt: 6.5/184Voltaje: 115V 60HzControl de temperatura: +- 0.1°CRango de temperatura: 5 °C ambiente hasta 55°C (131 F)Uniformidad: +- 0.2 °C@37°C (98.6 F)Alarma de rastreo: Programable por el usuario alto/bajoControl de CO2: Mejor que +- 0.1 %Rango de CO2: 0-20%Sensor IRHumedad RH ambiente al 95% @ 37 °C (9806 F)Pantalla de humedad (opcional): Incrementos de 1%Dimensiones de los estantes: Acero inoxidable perforadoNo. Repisas; estándar-máximas: 4,17Volumen de chaqueta de agua: 11.7 gal (43.5 lt)Construcción Externa: Calibre 18, acero laminado en frío, con recubrimiento en polvoConstrucción Interna: Acero inoxidable tipo 304, acabado de espejoDimensiones exteriores (ancho x alto x fondo): 26.0´´ x 39.5´´ x 25.0´´ (66.0 cm x 100.0 cm x 63.5 cm)Dimensiones interiores (ancho x alto x fondo): 21.3´´ x 26.8´´ x 20.0´´ (54.1 cm x 68.1 cm x 50.8 cm)Peso neto: 265 lbs (120.2 Kg)Peso neto operacional: 365 lb (165.6 Kg)Peso del motor: 324 Lb (147.0 Kg). TODOS LOS ADITAMENTOS FORMAN PARTE DE UN SOLO EQUIPO | 1
LABORATORIO | 264 | FARMACIA | INFRAESTRUCTURA | 569 | 22790 | Pza. | NanoDrop 2000 Spectrophotometer US/CAN El sistema patentado de retención de muestra del NanoDrop ND2000 le permite cuantificar muestras DE 0.5 A 2.0 ul en el pedestal de Micro-volumen de celdas. El uso del pedestal es ideal para la cuantificación de ácidos nucleícos. Con programas predefinidos, el equipo le entrega la concentración de su muestra si realizar más cálculos. En la cuantificación de proteínas totales, es necesaria realizar una curva de calibración con el método colorimétrico elegido (Bradford, BCA, Lowry, etc...) La fuente de xenón permite el análisis de biomoléculas en el rango de 190 a 840 nm.NanpDrop ND2000 (n°código ND2000) el espectrofotómetro NanoDrop permite la cuantificación precisa de biomoléculas sin el uso de celdas en muestras de 0.5 a 2ul.Descripción del producto: Mediciones rápidas en menos de cinco segundos, El programa le permite crear métodos personalizados y brinda opciones flexibles para diseñar reportes y exponer datos. Capacidad mejorada para proteínas con absorbancia a baja longitud de onda como péptidos a 205 nm. Mayor medición de concentración de hasta 15000 ng/ul (sdDNA) la cual elimina la necesidad de diluir muestras muy concentradas (en pedestal para micro-volúmenes). Lectura de muestra mediante pedestal para microvolúmenes (0.5 a 2.0 ul) Características del producto:Tamaño mínimo de muestra: 0.5 ul. Número de muestras: 1. Tamaño de paso óptico: 1mm (con ajuste automático a 0.005 mm). Fuente de energía: lámpara de xenón por pulsos tipo de detector arreglo CCD de 2048 elementos lineales de silicón. Intervalo de longitud de onda 190-840nm. Resolución espectral: <1.8nm (FWHM a 253.7 nm con HG). Precisión de absorbancia: 0.002 (a 1mm de tamaño de paso óptico). Exactitud de absorbancia: 0.002 (a 1mm de tamaño de paso óptico). Exactitud de absorbancia: 2% (0.76 a 257 nm). Intervalo de absorbancia: 0.02 -300 (equivalente a tamaño de paso de 10 mn). Concentración máxima 15000 ng/ul Tipo de medición <5 segundos. Material del pedestal: acero inoxidable 303 y fibra de cuarzo. Tamaño 14cm x 20c. Peso: 2.0 kg. Voltaje de operación: 12 vdc Consumo de energía en operación 12-18w (más.30 w). Consumo de energía en espera: 5w Compatibilidad de software: Windows XP y vista(32 bits). Incluye computadora. TODOS LOS ADITAMENTOS FORMAN PARTE DE UN SOLO EQUIPO. | 1
LABORATORIO | 265 | FARMACIA | PNPC 2014 | 124 | 22427 | Paq. | Corning magnetic STIR bar retrievers ergonomic STIR bar retriever, 1/CS. Cód. CLS6970SR-1EA | 1
LABORATORIO | 266 | FARMACIA | PNPC 2014 | 124 | 22427 | Pza. | Brand TM Magnetics Stirring bar, PTFE, cylindrical, L 2.5MM, bar Diam. 2.5MM Flattened sides. Medidas: 2.5MM Largo x 2.5MM diámetro. Cód. Z328758-10EA | 3
LABORATORIO | 267 | FARMACIA | PNPC 2014 | 124 | 22427 | Pza. | Microbarra de agitación de 7MM x 2MM de diámetro, recubiertas de teflón. Medidas: 7MM Largo x 2 MM diámetro. Cód. CPI08545-00 | 16
LABORATORIO | 268 | FARMACIA | PNPC 2014 | 124 | 22427 | Paq. | Micro espátula para laboratorio de acero inoxidable/niquel longitud de 6 ¼¨ , punta en forma de V de ½¨ de longitud, punta de 1 ½¨ de longitud en forma acanalada. 3 pzas. por paquete. | 2
LABORATORIO | 269 | FARMACIA | PNPC 2014 | 124 | 22427 | PAQ. C/3 PZAS | MICROESPATULA DIMENSIONES DE 8" DE LONGITUD Y 1 5/8 DE EXTREMOS PAQUETE CON TRES PIEZAS SON DE NIQUEL/ ACERO INOXIDABLE ESPESOR DE LA TERMINACION PUNTEADA 1 5/8" Y DE LA TERMINACION REDONDEADA DE 1 5/8". CODIGO CPI06369-06 | 2
LABORATORIO | 270 | FARMACIA | PNPC 2014 | 124 | 22427 | PAQ. C/4 PZAS | FRASCO LAVADOR DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON CAPACIDAD DE 250 ML Y ETIQUETA DE SEGURIDAD PARA IDENTIFICACION DE REACTIVO Y TAPA DE COLOR PARA ACETONA , ETANOL , ISOPROPANOL Y METANOL . CODIGO CPI62300-89 | 2
LABORATORIO | 271 | FARMACIA | PNPC 2014 | 124 | 22427 | PZA | TUBING INTRAMEDIC WHITE POLYETHYLENE 0.011 IN 100FT 0.024 IN 0.006 IN NON TOXIC NON REACTIVE TO TISSUE NON ESTERILE FLEXIBLE MARCA BD CLAY ADAMS CODIGO 427401 | 1
LABORATORIO | 272 | FARMACIA | PNPC 2014 | 124 | 22427 | PZA | TUBING INTRAMEDIC WHITE POLYETHYLENE 0.023 IN 100FT 0.038 IN 0.0075 IN NON TOXIC NON REACTIVE TO TISSUE NON ESTERILE FLEXIBLE MARCA BD CLAY ADAMS CODIGO 427411 | 1
LABORATORIO | 273 | FARMACIA | PNPC 2014 | 124 | 22427 | CAJA | CAJA DE TIRAS PARA GLUCOSA ACCUCHEK ACTIVE C/50 | 14
LABORATORIO | 274 | FARMACIA | PNPC 2014 | 124 | 22427 | CAJA | CAJA DE LANCETAS ACCUCHEK ACTIVE C/25 | 25
LABORATORIO | 275 | FARMACIA | PNPC 2014 | 124 | 22427 | PZAS | CUCHARA ESPTULA CON LADO CONCAVO PZA LINEA UNIVERSAL | 7
LABORATORIO | 276 | FARMACIA | PNPC 2014 | 125 | 22428 | CAJA C/200 PZAS | VIALES DE VIDRIO BOROSILICICATO CAPACIDAD 4 ML. AUTOCALVES TAPA FENOLICA | 1
LABORATORIO | 277 | FARMACIA | PNPC 2014 | 125 | 22428 | PZA. | COLUMNAS PARA CROMATOGRAFÍA 20X300 MM. CON LLAVE EMBOLO DE TEFLÓN. | 1
LABORATORIO | 278 | FARMACIA | PNPC 2014 | 125 | 22428 | PZA. | EMBUDO DE SEPARACIÓN 30 ML CON TAPON. | 1
LABORATORIO | 279 | FARMACIA | PNPC 2014 | 125 | 22428 | PZA. | EMBUDO DE SEPARACIÓN 50 ML. CON TAPON. | 1
LABORATORIO | 280 | FARMACIA | PNPC 2014 | 125 | 22428 | PZA. | MATRAZ BOLA 10 ML. 14/20 | 10
LABORATORIO | 281 | FARMACIA | PNPC 2014 | 125 | 22428 | PZA. | MATRAZ BOLA 25 ML. 14/20 | 10
LABORATORIO | 282 | FARMACIA | PNPC 2014 | 125 | 22428 | PZA | MATRAZ VOLUMETRICO "A" TAPON POLIETILENO (PE) DE 5 ML (PZA) LINEA KIMAX CODIGO 28014P-5 | 4
LABORATORIO | 283 | FARMACIA | PNPC 2014 | 125 | 22428 | PZA | MATRAZ VOLUMETRICO "A" TAPON POLIETILENO (PE) DE 10 ML (PZA) LINEA KIMAX CODIGO 28014P-10 | 2
LABORATORIO | 284 | FARMACIA | PNPC 2014 | 125 | 22428 | PZA | MATRAZ VOLUMETRICO "A" TAPON POLIETILENO (PE) DE 25 ML (PZA) LINEA KIMAX CODIGO 28014P-25 | 2
LABORATORIO | 285 | FARMACIA | PNPC 2014 | 125 | 22428 | PZA | EMBUDO CONICO TALLO CORTO 58° DE 55MM PZA LINEA KIMAX CODIGO 28900-55 | 1
LABORATORIO | 286 | FARMACIA | PNPC 2014 | 125 | 22428 | PZA | PROBETA P.E. LINEA TEKK ESCALA METRICA BLANCA BASE EXAGONAL VIDRIO DE 10 ML PZ CODIGO 225 K-10 | 4
LABORATORIO | 287 | FARMACIA | PNPC 2014 | 125 | 22428 | PZA | PROBETA P.E. LINEA TEKK ESCALA METRICA BLANCA BASE EXAGONAL VIDRIO DE 25 ML PZ CODIGO 225 K-25 | 3
LABORATORIO | 288 | FARMACIA | PNPC 2014 | 125 | 22428 | PZA | ESTERICUP-GV 1000/ML DURAPORE PV DF 2 UNIDAD DE FILTRACION ESTERICUP -GV 022 ESTERILIZADA POR RADIACION PK-12 CODIGO SCGVU11RE | 1
LABORATORIO | 289 | FARMACIA | PNPC 2014 | 125 | 22429 | PAQ. | TUBOS DE 5 ML. MARCA EPPENDORF.CODIGO 30119401 | 2
LABORATORIO | 290 | FARMACIA | PNPC 2014 | 150 | 22431 | Pza. | Fabricador de Hielo tipo frappe, con depósito de 36kg, producción mínima de 179KG/24HRS, producción máxima de 136KG/24HRS, refrigerante R-134A, acabado de plástico, dimensiones de 62x61x99cm. Voltaje de 115 ciclos de 60 y 1 fase. Mod. AFE424 Cód. VANAFE424A-1A | 1
COMPUTO | 291 | ICE | PNPC 2014 | 559 | 20627 | Pza. | LAPTOP DELL INSPIRON 11 3000, Procesador INTEL CELERON 2955U (2MB CACHÉ, 1.40 GHz). Sistema operativo WINDOWS 8, 64-BIT, Español. Pantalla Led iluminada táctil contruelife TM de 11.6¨ de Alta definición (HD) (1366 x 768). Memoria 2GB un canal SDRAM DDR 3 a 1600Mhz. Disco duro SATA de 500GB, 5400 RPM. Tarjeta de video gráficos INTEL HD. Peso 1.43 kg. Monitor de 11.6¨ (1366 x 768) Cód. I11CEL_TS250SW8C. Color Gris/Plata. | 10
COMPUTO | 292 | ICE | PNPC 2014 | 560 | 20628 | Pza. | Carrito de informática móvil DELL, administrado. Con cableado y conmutador Ethernet administrado por 48 puertos DELL powerconnect 3548 de 10/100 mbps integrados, almacena, carga y transporta hasta 30 dispositivos, el carrito de informática ofrece acceso de dos caras, protegido por puertas bloqueo de acero (los candados y las llaves están incluidos). Las puertas se deslizan para abrirse desde los lados opuestos para permitir un acceso fácil a los 15 sistemas ubicados en cada lado para reducir el espacio necesario durante la carga y la descarga, se conecta a una toma de pared. Está fabricado con materiales de aluminio , con ruedas dobles de calidad médica de 4 pulgadas y una manija ergonómica, es liviano y fácil de empujar. .MODELO 225-4444 CODIGO PM9P2. COLOR PLATEADO CON NEGRO. MEDIDAS 25.2 x 37 x 41.7 PULGADAS (ANCHO x LONGITUD x ALTO) | 1
LABORATORIO | 293 | AGROPECUARIAS | PNPC 2014 |  | 22369 | Pza. | CAJA DE CULTIVO 90X15 NTERLUX CAJA C/S40 PZAS. INTERLUX | 3
LABORATORIO | 294 | AGROPECUARIAS | PNPC 2014 |  | 22369 | Pza | TUBOS DE 1.5ML AXIGEN CAJA C/10 PAQ. AXYGEN código: MCT-150-C | 1
LABORATORIO | 295 | AGROPECUARIAS | PNPC 2014 |  | 22369 | Pza | PUNTAS AZULES AXIGEN T-1000-B PAQ C/1000 PZAS AXYGEN CÓDIGO T-1000-B | 2
LABORATORIO | 296 | AGROPECUARIAS | PNPC 2014 |  | 22369 | Pza | TUBOS FALCON DE 15ML AXIGEN PAQ/500 PZAS AXYGE CÓDIGO SCT-15ML-25-S | 1
LABORATORIO | 297 | AGROPECUARIAS | PNPC 2014 |  | 22369 | Pza | TUBOS FALCON DE 50 ML AXIGEN PAQ/500 PZAS. AXYGEN código SCT-50ML-25-S | 1
LABORATORIO | 298 | AGROPECUARIAS | PNPC 2014 |  | 22369 | Pza | CAJA P/100 PREPARACIOENES DE PLAST | 1
LABORATORIO | 299 | AGROPECUARIAS | PNPC 2014 |  | 22369 | Pza | PORTAOBJETOS 25X75 C/50PZS.CORNING | 20
LABORATORIO | 300 | AGROPECUARIAS | PNPC 2014 |  | 22369 | Pza | CUBREOBJETOS 22X22 X/100 PZS. CORNIG | 10
LABORATORIO | 301 | AGROPECUARIAS | PNPC 2014 |  | 22369 | Pza | SOBRE ALFILERES ENTOMOLOGICOS C/100 PZS. N° 0 | 50
LABORATORIO | 302 | AGROPECUARIAS | PNPC 2014 |  | 22369 | Pza | PUNTAS AZULES PARA MICROPIPETA (200-1000 MICROLITROS) AXYGEN PAQ. C/1000 CÓDIGO T-200-Y | 4
LABORATORIO | 303 | AGROPECUARIAS | PNPC 2014 |  | 22369 | Pza | PUNTAS AMARILLAS PARA MICROPIPETA (1-200 MICROLITROS) AXYGE PAQ. C/1000 CÓDIGO T-200-Y | 4
LABORATORIO | 304 | AGROPECUARIAS | PNPC 2014 |  | 22369 | Pza | PUNTAS CLARAS PARA MICROPIPETA (0.5 A 10 MICROLITROS) AXYGEN PAQ. C/1000 CÓDIGO T-300 | 4
LABORATORIO | 305 | AGROPECUARIAS | PNPC 2014 |  | 22369 | Pza | MICROTUBOS PARA PCR 0.2 ML AXYGEN PAQ. C/1000 CÓDIGO PCR-02-C | 1
LABORATORIO | 306 | AGROPECUARIAS | PNPC 2014 |  | 22369 |  | MICROTUBOS 2.0 ML AXYGEN PAQ. C/1000 CÓDIGO MCT-200-C | 1
LABORATORIO | 307 | AGROPECUARIAS | PNPC 2014 |  | 22369 | Pza | MICROTUBOS 0.6 ML AXYGEN PAQ. C/1000 CÓDIGO MCT-06-C | 3
LABORATORIO | 308 | AGROPECUARIAS | PNPC 2014 |  | 22369 | Pza | GUANTES DE LATEX MEDIANO CAJA C/100 PZAS. MCA. CLP. PAQ. C/1000 CÓDIGO 1317.20G | 10
COMPUTO | 309 | AGROPECUARIAS | PNPC 2014 |  | 23474 | Pza. | LAPTOUCH PAV 14-N028LA 14” C15 8GB 750GB WIN 8 DVDSM NEGRO SKU 1590HJU, PAT NUMBER E7H74LA#ABM. OFFICE ACADEMICO 2014 LICENCIA CÓDIGO 159OHJU MODELO 14-NO28LA INCLUIR OFFICE 2013 | 3
COMPUTO | 310 | AGROPECUARIAS | PNPC 2014 |  | 23474 | Pza. | LAP TOP TOSHIBA NB SATELLITE SA0DT-ASP4379SM AMD A8-5545 14” TOUCH 6G 1T W 8SL OL LICENCIA OFFICE ACADEMIC 2013 MODELO PSKJAM-00TM2 INCLUIR OFFICE 2013 | 1
LABORATORIO | 311 | CIQ | INFRAESTRUCTURA | 578-9 | 22802 | Pza. | ROTORES: F2402H Rotor, Fixed Angle, Aluminum, Biocontainment, 24 x 2.0 mL, 18,000 rpm, 29,756 x g. Beckman Coulter. FX301.5 Rotor, Fixed Angle, Aluminum, 30 x 2.2 mL, 16,000 rpm, 28,672 x g. Beckman Coulter. SX4250 Rotor, Swinging Bucket, Aluminum, 4 x 250 mL, 4,500 rpm, 3,901 x g. Beckman Coulter. Incluye: 15mL Conical Tube Adapter, 15 mL, 17 mm dia (qty. 2) Beckman Coulter. Adapter, 50mL Conical Tube, 30 mm dia (qty. 2) Beckman Coulter. | 4
LABORATORIO | 312 | CIQ | INFRAESTRUCTURA | 578-9 | 22802 | Pza. | COMPUTO DE MICROSCOPÍA DE CORTES ÓPTICOS. ESPECIFICACIONES: CAMBIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO CON NUEVA VERSIÓN DEL SOFTWARE CONTROLADOR AXIO VISION. WORKSTATION, INTEL 6-CORE 2.66 GHz 12 mb/1333 MHz. 4 TB 7200 upm. 16 GB RAM DVD+/- RW RECORDER FOR REWRITEABLE MEDIA 1000 LAN INTERFACE. | 1
LABORATORIO | 313 | NIVEL MEDIO SUPERIOR | GASTO CORRIENTE | 512 | 19132 | Pza. | LABQUEST2 PHYSICS DELUXE PACKAGE LQ2-PHY-DX. INCLUYE: 1 LABQUEST 2 LABQ2, 1 MOTION DETECTOR MD-BTD, 1 DIFFERENTIAL VOLTAGE PROBE DVP-BTA, 1 LOW-G ACCELEROMETER LGA-BTA, 1 LIGHT SENSOR LS-BATA, 2 PHOTOGATE (2) VPG-BTD, 1 ULTRA PULLEY ATTACHMENT SPA, 1 PICKET FENCE PF, 1 STAINLESS STEEL TEMPERATURE PROBE TMP-BTA, 1 MAGNETIC FIELD SENSOR MG-BTA, 2 CURRENT PROBE (2) DCP-BTA. | 8
LABORATORIO | 314 | AGROPECUARIAS | PNPC 2014 |  | 23473 | Pza. | BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA 1 HP MCA. SIEMENS MOD. EE1.5-10-1 | 2
LABORATORIO | 315 | AGROPECUARIAS | PNPC 2014 |  | 23473 | Pza. | BOMBA DE AGUA PERIFÉRICA 0.5HP MCA. AQUAR MOD. AQP60 | 6
LABORATORIO | 316 | AGROPECUARIAS | PNPC 2014 |  | 23473 | Pza. | CALIBRADOR DIGITAL 4¨/100MM FIBRA DE CARBONO. RESOLUCIÓN 0.01 INCH/0.1MM CONTROL COMPANY MOD. 3417 COD. CONTR31417 | 3
LABORATORIO | 317 | AGROPECUARIAS | PNPC 2014 |  | 23473 | Pza. | DATALOGGER MÁX. MÍN. PARA REGISTRAR TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA E INTENSIDAD LUMINOSA HOBBO. MOD. U12-012 | 3
LABORATORIO | 318 | AGROPECUARIAS | PNPC 2014 |  | 23473 | Pza. | ELECTRODO ORP, PLÁSTICO, PLATINO, GEL 1M HANA MOD. HI3230B | 1
LABORATORIO | 319 | AGROPECUARIAS | PNPC 2014 |  | 23473 | Pza. | GOTEROS DE 8L/HORA AUTOCOMPENSADOS | 100
LABORATORIO | 320 | AGROPECUARIAS | PNPC 2014 |  | 23473 | Pza. | MEDIDOR DE PH, TDS Y TEMPERATURA. RANGO PH 0 A 14, TDS 0 A 10 MG/L EN TRES RANGOS, TEMPERATURA -50 A 150°C CONDUCTRONIC MOD. PC-18 COD. CONDUO2038 | 1
LABORATORIO | 321 | AGROPECUARIAS | PNPC 2014 |  | 23473 | Pza. | MEDIDOR DE PH/MV CON CAL CHECK HANA MOD. HI9126 | 1
LABORATORIO | 322 | AGROPECUARIAS | PNPC 2014 |  | 23473 | Pza. | TIMER DE OCHO TIEMPOS IPSA MOD. T-102 | 10
LABORATORIO | 323 | AGROPECUARIAS | PNPC 2014 |  | 23473 | Pza. | BALANZA DE PRECISIÓN CON CALIBRACIÓN INTERNA PIONEER MODELO PA153C MARCA OHAUS. | 1
LABORATORIO | 324 | AGROPECUARIAS | PNPC 2014 |  | 23473 | Pza. | TENSIOMETRO PUNTAS REEMPLAZABLE 30CM (12¨) MOD. 212 | 2
LABORATORIO | 325 | AGROPECUARIAS | PNPC 2014 |  | 23473 | Pza. | TENSIOMETRO PUNTAS REEMPLAZABLE 45CM (18¨) MOD. 218 | 2
LABORATORIO | 1-2da v. | CIQ | CONACYT No. 82851 | 411 | 9849 | PZA | MICROSCOPIO DE DISEÑO VERTICAL DE LUZ TRANSMITIA CON TECNICA DE CONTRASTE OPTICO DE CAMPO CLARO, CAMPO OSCURO Y CONTRASTE DE FASES CON LAMPARA HALOGENA DE 12V 35W EN FORMA DE REFLECTOR, INCLUYE FILTRO AZUL PARA OBTENCIÓN DE LUZ BLANCA EN COMBINACION CON LA LAMPARA HSLOGENE, INCLUYE FOTOTUBO CON INCLINACIÓN DE 30° Y CAMPO DE VISIÓN DEL TUBO DE 20MM. FUNDA PROTECTORA PARA EL MICROSCOPIO QUE DE E INCLUIR PROTECCIONES PLASTICAS PARA OCULARES Y DIAFRAGMA DE CAMPO. OBJETIVO A-PLAN 10X/0.25 PH 1 DISTANCIA DE TRABAJO 4.5 MM, OBJETIVO A PLAN40X/0.65 PH2 DISTANCIA DE TRABAJO 0.5MM Y OBJETIVO A-PLAN 100X/1.25 OIL PH3 DISTANCIA DE TEABAJO 0.15 MM CON ACEITERA IMMERSOL DE 20 ML. HERRAMIENTA AUXILIAR PARA EL CENTRADO DE LOS ANILLOS DE FASE. CONDENSADIR TIPO ABBE 0.9/1.25 CON REVOLVER, CON ANILLOS PARA CAMPO CLARO, CAMPO OSCURO, PH1.PH2, PH3. OCULARES EXTRA PLANOS 10X20 CON AJUSTE DE DIOPTRIAS. ADAPTADOR OPTICO PARA CAMARAS DE CHIP DE TAMAÑO 2/3" 0.5X. | 1
LABORATORIO | 2-2da v. | CIQ | CONACYT No. 82851 | 411 | 9849 | PZA | CAMARA DIGITAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: QUE INCLUYA DRIVER DO CONTROL Y CONEXIÓN VIA USB 2.0 CON CABLE DE 2 METROS, SENSOR CMOS A COLOR. RESOLUCION BASICA 2560X1920. TAMAÑO DEL PIXEL 2.2X2.2 MICROMETROS. TAMAÑO DIAGONAL DEL SENSOR 7.1 MM DIGITYALIZACION 3X8 BITS/PIXEL. CON INTERFASES DE CONEXION 1X PARA TARJETA SD, 1X MINI USB 2.0 1X DVI-D(HDMI), 1X ETHERNET RJ45 100 MBIT Y 1X SENSOR INFRARROJO PARA USO DE CONTROL REMOTO . RANGO ESPECTRAL: 400NM-700NM CON FILTRO INFRARROJO. MODO DE LECTURA (READ-OUT MODE): PROGRESIVO. INTERFAZ OPTICA TIPO C. QUE PERMITA TRABAJAR DIRECTO A UNA COMPUTADORA, UNA PANTALLA CON ENTRADA HDMI, GRABAR DIRECTAMENTE A UNA TARJETA SD O CON ENVIO INALAMBRICO A UNA TABLET PARA USO DE WINDOWS 7 64 BITS ULTIMATE SP1. | 1
LABORATORIO | 3-2da v. | CIQ | CONACYT No. 82851 | 411 | 9849 | PZA | 490950-002-000 AXIO LAB.A1 PH | 1
LABORATORIO | 4-2da v. | CIQ | CONACYT No. 82851 | 411 | 9849 | PZA | 430037-9010-000 AXIO LAB 5X H SF 22 | 1
LABORATORIO | 5-2da v. | CIQ | CONACYT No. 82851 | 411 | 9849 | PZA | 000000-0425-360 LAMPARA HALOGENA 12V 35W | 1
LABORATORIO | 6-2da v. | CIQ | CONACYT No. 82851 | 411 | 9849 | PZA | 000000-1220-224 FILTRO AZUL, D=32 MM | 1
LABORATORIO | 7-2da v. | CIQ | CONACYT No. 82851 | 411 | 9849 | PZA | 425522-9010-000 FOTOTUBO BINOCULAR 30°/20 BIO | 1
LABORATORIO | 8-2da v. | CIQ | CONACYT No. 82851 | 411 | 9849 | PZA | 459306-0000-000 FUNDA PROTECTORA G | 1
LABORATORIO | 9-2da v. | CIQ | CONACYT No. 82851 | 411 | 9849 | PZA | 421041-9910-000 A-PLAN 10X/0.25 PH 1 WD=4.5 M27 | 1
LABORATORIO | 10-2da v. | CIQ | CONACYT No. 82851 | 411 | 9849 | PZA | 421061-9910-000 A-PLAN 40X/0.65 PH2 WD=0.5 M27 | 1
LABORATORIO | 11-2da v. | CIQ | CONACYT No. 82851 | 411 | 9849 | PZA | 421091-9912-000 A-PLAN 100X/1.25 OIL PH3 WD= 0.15 M27 | 1
LABORATORIO | 12-2da v. | CIQ | CONACYT No. 82851 | 411 | 9849 | PZA | 444020-0000-000 LENTE AUXILIAR D=30MM | 1
LABORATORIO | 13-2da v. | CIQ | CONACYT No. 82851 | 411 | 9849 | PZA | 424227-9010-000 ABBE-CONDENSER 0.9/1.25 HD PH AXIO LAB | 1
LABORATORIO | 14-2da v. | CIQ | CONACYT No. 82851 | 411 | 9849 | PZA | 444232-9904-000 OCULAR E-PL 10X20 BR FOC | 1
LABORATORIO | 15-2da v. | CIQ | CONACYT No. 82851 | 411 | 9849 | PZA | 444801-0000-000 SOPORTE CONCHA OCULAR | 1
LABORATORIO | 16-2da v. | CIQ | CONACYT No. 82851 | 411 | 9849 | PZA | 426112-0000-000 ADAPTADOR DE CAMARA 60N-C 2/3" 0.5X | 1
LABORATORIO | 17-2da v. | CIQ | CONACYT No. 82851 | 411 | 9849 | PZA | 426540-9901-000AXIOCAM ERC 5C REV.2 | 1
LABORATORIO | 18-2da v. | CIQ | CONACYT No. 82851 | 411 | 9849 | PZA | 474026-0000-000 MICROMETRO DE OBJETO 5+ 100/100 Y D=0.17 | 1
LABORATORIO | 73-2da v. | NUTRICIÓN | GASTO CORRIENTE | 435 | 10744 | CAJA | FRASCO CON GOTERO AMBAR DE 250 ML. CJA. CON 60 PZS. (TAMBIEN SE PUEDE VENDER EN PZAS SUELTAS) | 1
LABORATORIO | 74-2da v. | NUTRICIÓN | GASTO CORRIENTE | 438 | 12188 | PZA | REGADERA DE EMERGENCIA MIXTA COMPLETAMENTE DE ACERO INOXIDABLE CON LAVAOJOS INTEGRADO. ESPECIFICACIONES: TUBERIA DE 1/4" Y 1/2" CEDULA 40, CONEXIONES DE 1/4" Y 1/2" 150 LIBRAS, BASE 1/2" DE ESPESOR, CAMPANA DE LA REGADERA DE ACERO INOXIDABLE, DISCO DE LA CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE, VÁLVULAS DE ACERO INOXIDABLE DE ESFERA DE 1 1/4" Y 1/2", ACCIONAMIENTO DE CERRADO A ABIERTO EN UN SEGUNDO, ACCIONADO MANUAL POR MEDIO DE JALADERA Y PALANCA, CHAROLA LAVAOJOS DE ACERO INOXIDABLE, LAVADO DE OJOS DE DOS ESFERAS DE ACERO INOXIDABLE, FLUJO SUAVE CON MALLA ELIMINA PARTÍCULAS, ALTURA TOTAL DE 2.35 MTS. | 1